系统用户需求

User Requirements Specification for System

URS No. URS(S) BT  101 FIW 001 0 _

| 文件信息 |  |
| --- | --- |
| 系统名称 | 移液工作站 |
| 涉及部门及建筑号 | 103车间 |
| 涉及区域及房间号 | K10 |
| 对应变更号 | E-CCN2025-005 |
| 文件历史 | 初稿 |

目的: 对于将安装于103车间一楼K10生物检定实验室中的便携式移液工作站的各项要求进行描述。

范围: 本文件适用于将安装于103车间一楼K10生物检定实验室中的便携式移液工作站。

用户需求内容(如果不适用请填入N/A)

工艺描述：配置多功能移液工作站一台，用于11价HPV疫苗的检定

功能设计要求： - 工作电压：220V±10%，环境范围：工作环境温度5–40℃； - 多功能移液工作站可实现储液槽转96孔板、96孔板间转移、96孔板到384孔板、EP管到96孔板等液体转移，移液类型需包含单次移液，连续分液，反向移液； - 多功能移液工作站可实现96孔板内以1200ul和300ul为单位的设定倍数的梯度稀释含混匀操作； - 多功能移液工作站可安装多个板位，板位需求应不低于：1个废弃吸头盒，1个吸头盒，1个储液槽，4个96孔浅/深孔板，板位的横竖方向可调，能够适配常用的耗材规格（96孔深孔板、96孔板、1.5mlEP管、储液槽、300/1200ul吸头盒）； - 多功能移液工作站具有层流罩（含HEPA）及紫外灭菌灯，工作站可实现超净台功能，保证移液过程无污染； - 多功能移液工作站应配制高精度12道移液器，8通道可变间距移液器，移液范围达10-1250μL，移液头具有自动定位功能，能有效识别板位及孔位，可XYZ轴精准快速移动，可自动退换吸头； - 多功能移液工作站应采用柔性无损取放、密封技术，避免冲撞式取放对加样通道的磨损，以延长加样通道的使用寿命； - 多功能移液工作站应配制相应的控制软件及电脑，软件应实现对工作站移液头高精度的控制，软件设计应具有操作便捷性，除常规的移液、分液功能外，应能实现多种功能组合，用户自定义编辑实验流程的功能； - 设备与控制电脑自身及其电源线、连接线应能满足高洁净度细胞实验的要求。

制造要求： 1. 设备长宽不大于750×700mm，常规实验室台面可放置； 2. 移液原理：空气置换式； 3. 开放耗材：支持多品牌通用耗材，仪器具备自动识别或自定义耗材参数的功能； 4. 移液精度高，1250ul(移液精密度≤0.4%；准确度≤1.2%)，300ul（移液精密度≤0.4%；准确度≤1.6%），50ul（移液精密度≤0.4%；准确度≤1.5%）； 5. 配置12道移液器3套（10-300ul），12道移液器3套（50-1250ul）,8道可变间距2套（2-50ul）,96通道移液器2套（10-300ul），材质为抗腐蚀、抗紫外材质，方便消毒，能满足细胞实验的洁净度要求； 6. 不同规格移液器可轻松更换，仪器能自动识别，并匹配响应的程序实现后续吸分液操作； 7. 不少于5个十字移液板架，可实现横板竖板随意摆放，同时十字板位可轻松拆卸，可更换成其他各类标准SBS板，且有对应布局程序与之匹配； 8. 配置4板位载架（4个SBS板位），废枪头盒1套，1.5/2.0ml*48离心管/可立管适配器；

自控要求： 1. 软件首选中文界面，开放预设实验流程的数量，自由设置工作站板位信息； 2. 可视化操作界面，方便用户编辑实验流程；基于Windows操作系统软件始终支持在线免费升级； 3. 自动计算移液的数据，支持一吸多喷、吸液前和喷液后混匀等功能，加快实验速度； 4. 软件具有逻辑自检功能，自动提示逻辑错误，并提供解决方案； 5. 自动识别移液器包括但不限于量程、通道数量、类型等； 6. 调整板位布局后软件有对应布局图可选或具备自动识别功能。

计量要求： 该设备需要计量校验，校验工作由第三方具有国家认可校验资质的校验机构进行，并提供国家认可的校验证书(到货后，其校验证书的有效期≥9 个月)。

安全要求： 应符合国家有关安全法规、环保法规、安全技术标准和规范要求。 应从合格厂家购买合格产品。 应有国家规定的技术资料和证明文件。

法律法规要求： 应符合国家有关法律法规、中国药典（现行版）和药品生产质量管理规范（现行版）要求。

文件要求： 需由设备厂家提供(IQ、OQ)方案及报告，并由设备厂家执行IOQ，方案需由质量保证部进行批准确定，厂家有义务配合质量保证部进行方案细节的调整。执行人对IOQ数据完整性及准确性负责。 应提供装箱清单，设备使用及维护说明书（包括纸质版和电子版），出厂检验报告、IO/OQ文件等。

维护保养要求： 1. 厂家提供至少一年整机免费维修保养，且终身免费上门维修服务。 2. 成都设有厂家或代理商常驻本地专职售后工程师，能提供及时上门维修和技术服务。 3. 维修人员需在接到故障报告后48小时内做出响应。

能源效率要求： 不得选用淘汰机电目中的机电设备；优先选用高能效设施、设备；不得选用国家禁止、建议不使用的其它低能效设施、设备。

培训要求: 在设备安装调试期间，免费对操作和维修人员进行设备原理、自控、操作、维护、维修等方面的培训，培训应有记录和双方人员的确认。培训目标如下:至少2人能够操作设备，并且能够完成设备的日常维护、处理简单的设备故障。 供应商提供技术支持和服务并协助用户建立相关技术操作的规范。

其他特殊要求： 设备需要厂家工程师按照使用部门要求，进行实地安装调试，验收节点在IQ报告签批后。