成都生物制品研究所有限责任公司 部门：工程部. 标题：207车间二层脉动真空灭菌器器改造方案

目录

- 签批页………………………………………………………………………（3/12）

- 简介…………………………………………………………………………………（4/12）

方案实施目的………………………………………………………………………（4/12）

方案实施范围………………………………………………………………………（4/12）

- 主要内容……………………………………………………………………………（4/12）

- 其他…………………………………………………………………………………（12/12）

简介

方案实施目的：

根据实验动物中心（207车间）变更申请，在207车间二楼L3区域更换脉动真空灭菌器，以满足使用部门需求。

方案实施范围：

207车间二楼原L3高压灭菌间、L7灭菌后间。

方案实施职责：

本次改造工程的方案制定、现场施工和调试由工程部主导实施，方案最终选择与决策由使用部门确定，验证工作由质量运营部主导实施。

主要内容

- 工艺部分

- 207车间二楼脉动真空灭菌器改造：

背景简介： 207车间二楼脉动真空灭菌器改造区域主要为动物用器具洗刷灭菌准备区域，此次改造不涉及洁净级别的变化，改造区域全部为K级区，改造面积约70平方米。

- 拆除工作内容包括：

a)拆除原高压灭菌间(L3)一台脉动真空灭菌器。

g)拆除L3房间内隔墙，合并为高压灭菌间。

- 安装工作主要包括：

a)高压灭菌间新安装一台1.5m³脉动真空灭菌柜，调整设备配电、蒸汽、给水、排水、压空，调整地漏。。

b)彩钢房间顶板及墙面贴皮修复。

c)砖墙房间墙面修复。

d)墙面开关面板移位恢复。

e)地面修复；

拆除和安装工作量内容详情见表一：

| 房间号 | 改造工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| L3高压灭菌间 | - 保护性拆除墙板及排风开关附设； - 保护性拆除1台旧脉动真空灭菌器并搬运出车间； - 新增1台脉动真空灭菌器2.0m³柜体搬运进场并安装调平； - 新增1台脉动真空灭菌器的6bar仪表压空管道连接；自来水管道连接、6bar工业蒸汽管道连接、排水管道连接、湿热高温排汽管道连接、380V三相五线制电源电缆连接； - 排水管道需要热排、冷排分成两根管道引出车间进行排放；冷排、热排管道铺设； - 整个L3房间的地面环氧修复； - 墙板污损面的漆面修复; - 设备调试（含脉动真空灭菌器设备调试）。 - L3房间的原维修夹道两面墙板拆除。 - L7房间地皮更换。 | - 注意未拆除旧墙板污损处的漆面修复； - 脉动真空灭菌器拆除后搬运到指定位置。 - 脉动真空灭菌器排水管道要分开热排、冷排两根管道引出车间进行排放； - 处理好脉动真空灭菌器湿热高温气体引出车间排放； |
| L7灭菌后间 | - 保护性拆除两面墙板、安装完成后恢复。 - L7房间砖混墙面需开2800*2800mm的洞，然后恢复。 - 墙面瓷砖恢复。 | - L7房间运输进出脉动真空灭菌器地皮需保护好； - 拆除墙板时，墙板需保护性拆除，需利旧。 |

表一

- 改造工艺平面布局

- 新设备进场方案：

新买1.5m³脉动真空灭菌器尺寸长宽高=2130mm X 1670mm X 2315mm（高度带安全阀，安全阀拆后为1990mm）；新设备进场方案选用从L7灭菌后间进场，需要拆除L7后间混凝土砖墙，L7拆除混凝土墙的宽度为2800mm，高度为2800mm。

- 脉动真空灭菌器公用工程需求参数：

| 技术参数 容积 | 蒸汽循环耗量 （kg/次） |  | 蒸汽峰值流量 （kg/h） |  | 仪表压缩空气 (NL /min) | 压缩空气或空气 (NL /min) | 软化水 |  | 电源（KW） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夹层 | 内室 | 夹层 | 内室 |  |  | 循环耗量 （kg/次） | 峰值流量 （m³/h） | 控制电源 AC220V/50Hz | 动力电源 3-AC380V/50Hz |  |
| 1500L | 45 |  | 80 | 60 | 36 | 800 | 685 | 2.17 | 0.5 | 4..35 |  |
|  | 28 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套资源要求 | 1.工业蒸汽：0.3～0.5MPa饱和水蒸汽；2.冷却水：0.15～0.3MPa自来水； 3.压缩空气：0.4～0.7MPa无尘、无水、无油；4. 控制电源:220V，50Hz； 5. 动力电源:380V，50Hz； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计参数 | 1. 最高工作压力：0.25MPa，安全阀开启压力0.28MPa，回座压力0.25MPa；2.灭菌温度范围：105～139℃； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 暖通系统方案

- 此次改造涉及到的L3房间由二层空调机房AHU207-1-K机组送风，L7房间由二层空调机房AHCU207-2-L1机组送风；拆除改造区域的房间隔墙，顶部风口需向L3房间移动约0.5米；

- 其余原有房间排风百叶及排风机为就地控制，建议维持现状；

- 自控改造方案

- FMS无调整。

- BMS无调整。

- 给排水改造方案

自来水管道系统改造情况如下：

- 自来水供水：车间现有1台脉动真空灭菌器自来水用量为4.11m³/h、本次采购的1500L脉动真空灭菌器，单台用量为2.17 m³/h，经计算，现有自来水管路满足脉动真空灭菌器更换后用水量需求。

- 根据最新平面布局，更换后脉动真空灭菌器位置与原有脉动真空灭菌器排水口位置不符，且新更换后的脉动真空灭菌器排水量增加，原有埋地排水管道根据使用部分反馈时常出现排水不畅等问题，因此本次考虑对排水管道重新敷设，共计3路，分别为带压排水（管径DN50）、蒸汽凝结水(管径DN50)、常压排水(管径DN50)，从夹层出户后接至建筑四周现有污水管网。

| 系统 | 序号 | 项目名称 | 规格 | 连接方式 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自来水 | 1 | 卫生级不锈钢管 | DN25 | 氩弧焊接 | 30 |  |  |
|  | 2 | 卫生级不锈钢管件 | DN25 | 氩弧焊接 | 6 |  |  |
|  | 3 | 卡盘球阀 | DN25 |  | 1 |  | 含配套卡盘 |
|  | 4 | 装饰环 | DN25 |  | 1 | 个 |  |
| 工业蒸汽 | 1 | 不锈钢管 | DN32，38*3mm | 氩弧焊接 | 12 | 米 |  |
|  | 2 | 不锈钢管 | DN25，32*3mm | 氩弧焊接 | 6 | 米 |  |
|  | 3 | 不锈钢管 | DN20，25*2.5mm | 氩弧焊接 | 6 | 米 |  |
|  | 4 | 不锈钢管件 | DN32 |  | 6 | 个 |  |
|  | 5 | 不锈钢管件 | DN25 |  | 3 | 个 |  |
|  | 6 | 不锈钢管件 | DN20 |  | 3 | 个 |  |
|  | 7 | 波纹管截止阀 | DN25 |  | 1 | 个 |  |
|  | 8 | 波纹管截止阀 | DN20 |  | 1 | 个 |  |
|  | 9 | 压力表（工业蒸汽用） | 0-1.0Mpa |  | 1 | 个 |  |
|  | 10 | 不锈钢法兰 | DN25 |  | 2 | 副 |  |
|  | 11 | 不锈钢法兰 | DN20 |  | 2 | 副 |  |
|  | 12 | 玻璃棉 |  |  | 1 | M³ |  |
|  | 13 | 铝皮保护 |  |  | 15 | m² |  |
| 排水 | 1 | 楼板开洞及防水封堵 | 100mm |  | 1 | 处 |  |
|  | 2 | 楼板开洞及防水封堵 | 50mm |  | 1 | 处 |  |
|  | 3 | 不锈钢管 | DN50 |  | 26 | 米 | 含排气管 |
|  | 4 | 不锈钢管件 | DN50 |  | 8 | 个 |  |
|  | 5 | 不锈钢管 | DN20 |  | 6 | 米 |  |
|  | 6 | 不锈钢管件 | DN20 |  | 4 | 个 |  |

- 电气改造方案

207车间二层电气改造涉及范围小；主要是L3房间新增一台1.5m³的脉动真空灭菌器380V电源配电和L3房间原脉动真空灭菌器维修夹道上的排风开关更换位置。工作量如下：

- 拆除原来原脉动真空灭菌器380V电源配线，更换新的电源线YJV-5*2.5mm²电缆线40米；

- 更换排风开关位置约10米。

- 不锈钢配管 SC32 约15米

- 动力专业

- 设备用于动物饲养器具灭菌，无需纯蒸汽；车间内部亦无纯蒸汽，设备内室与夹套采用0.6Mpa工业蒸汽。两台脉动真空灭菌器附近蒸汽主管为DN32，足够新脉动真空灭菌器灭菌使用，但需二次配管。

- 设备压空因更换新的脉动真空灭菌器用气量增大，所以需重新铺设压空管路，拆除原压空管路后，从207车间外压空主管路上铺设新压空管穿过夹层至设备上，在夹层处引出两分支连接至设备，分别用于内室回压及为阀门提供动力 。

- 方案图及工程量如下：

| 系统 | 序号 | 项目名称 | 规格 | 连接方式 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压缩空气 | 1 | 不锈钢管 | DN25，32*3mm | 氩弧焊接 | 55 | 米 |  |
|  | 2 | 不锈钢管件 | DN25 | 氩弧焊接 | 8 | 个 |  |
|  | 3 | 不锈钢三段式球阀 | DN20 | 卡盘 | 1 | 个 | 含配套卡盘 |
|  | 4 | 压力表 | 0-1.0Mpa |  | 1 | 个 | 不锈钢 |
|  | 5 | 装饰环 | DN25 |  | 1 | 个 | 不锈钢 |
|  | 6 | 不锈钢管 | DN32，38*3mm |  | 90 | 米 | 室外 |
|  | 7 | 不锈钢管件 | DN32 |  | 12 | 个 |  |
|  | 8 | 混凝土地面破除 |  |  | 1 | m³ |  |
|  | 9 | 混凝土地面恢复 | C25 |  | 1 | m³ |  |
|  | 10 | 土方开挖 |  |  | 1 | m³ |  |
|  | 11 | 土方恢复 |  |  | 1 | m³ |  |
| 工业蒸汽 | 1 | 不锈钢管 | DN32，38*3mm | 氩弧焊接 | 12 | 米 |  |
|  | 2 | 不锈钢管 | DN25，32*3mm | 氩弧焊接 | 6 | 米 |  |
|  | 3 | 不锈钢管 | DN20，25*2.5mm | 氩弧焊接 | 6 | 米 |  |
|  | 4 | 不锈钢管件 | DN32 |  | 6 | 个 |  |
|  | 5 | 不锈钢管件 | DN25 |  | 3 | 个 |  |
|  | 6 | 不锈钢管件 | DN20 |  | 3 | 个 |  |
|  | 7 | 波纹管截止阀 | DN25 |  | 1 |  |  |
|  | 8 | 波纹管截止阀 | DN20 |  | 1 |  |  |
|  | 9 | 压力表（工业蒸汽用） | 0-1.0Mpa |  | 1 |  |  |
|  | 10 | 不锈钢法兰 | DN25 |  | 2 |  |  |
|  | 11 | 不锈钢法兰 | DN20 |  | 2 |  |  |
|  | 12 | 玻璃棉 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 铝皮保护 |  |  |  |  |  |
| 支架 | 1 | 支架，含除锈、刷漆防腐 |  | 300 | kg |  |  |
| 拆除 | 1 | 钢管，含管件阀门 | DN25 | 10 | 米 |  | 转运至厂区制定位置 |
|  | 2 | 钢管，含管件阀门 | DN20 | 50 | 米 |  |  |
|  | 3 | 支架 |  | 200 | kg |  |  |
|  | 4 | 保温棉 |  | 2 | m³ |  | 外运自行处置 |

- 洁净管道系统改造方案

207车间不涉及洁净管道系统改造。

- 建筑装饰专业

207改造施工范围主要涉及房间布局调整，工作重点为墙板改造、墙板漆面修复，更换破损吊顶，主要事项如下：

| 施工区域 | 施工内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| L3 | 拆除脉动真空灭菌器原有彩钢板 | 3.5㎡ | 新设备就位后无需恢复 |
|  | 环氧薄涂 | 40㎡ |  |
| L7 | 保护性拆除处墙彩钢板 | 7.85㎡ | 1、设备就位后墙体恢复（含抹灰） 2、外墙装饰砖选材恢复需与原砖一致 |
|  | 保护性拆除围护砖墙 | 7.85㎡ |  |
|  | 100mm厚彩钢板隔墙恢复 | 5㎡ |  |
|  | 外墙装饰砖恢复 | 8㎡ |  |
|  | 50双玻镁铝蜂窝吊顶板更换 | 3㎡ |  |
|  | 吊顶封洞 | 4个 |  |
|  | 地面孔洞修复 | 4个 |  |
|  | 2mmPVC地面卷材 | 15㎡ |  |
| L8 | 拆除一樘洁净门 | 900mm2200mm | 新设备就位后无需恢复 |
|  | 拆除洁净墙板 | 12㎡ |  |

- 其他：

- 设备安装时楼板需加固，以设计院方案为准。

- 设备安装时因墙板位置变动，有一个排风需挪动约0.5米。