功能设计要求： 细菌性疫苗一室目前在用的4台Pall FlowstarIV完整性检测仪为基础版本，虽设置了权限管理，但密码简单无账户锁定策略，无审计追踪功能，需升级系统，以满足数据完整性管理的要求。 1、数据完整性 至少具有三级账户密码权限、审计追踪等功能。数据完整性符合《药品记录与数据管理规范》中电子记录的计算机（化）系统管理要求。测试仪开机自动自检。可存储不低于10000条测试结果，数据能通过U盘传输到电脑，可溯源，可进行数据备份与恢复。数据和审计追踪不能进行修改、重命名、删除等操作。 2、计算机系统要求 按用户公司现行版计算机系统管理要求提供完整的设备配置清单。 按用户公司现行版计算机系统管理要求完成计算机系统的风险评估。 按用户公司现行版计算机系统管理要求提供功能规范，配置规范和设计规范。 在设备的整个生命周期中能协助用户完成用户公司的计算机系统管理的各项流程工作并给予必要的支持和帮助。 3、打印： 可打印数据包括但不限于以下内容：过滤器名称及编号、测试日期、时间、操作者、测试结果需要包含图谱（可选），具有外部打印功能，支持网络打印机，适当保存条件可清晰保存数据10年以上，也可拷贝输出打印PDF或XML文件格式。

制造要求： N/A

自控要求： - 仪器开机后自动检测，对设备内外各个模块和期间进行全面检测，并能诊断故障。仪器能自动控制稳定和检测时间。 - 使用人员输入生产相关信息。点击完整性检测开始键后，完整性检测仪应该能自动完成对过滤器的完整性检测过程，检测结果能进行储存和打印，使用过程中如出现故障及时报警并中断测试。 - 实时测量，检测时长不超过15分钟。 - 软件应满足21 CFR PART 11电子签名的要求，具备密码安全管理性能，具有最小密码长度、密码历史、密码锁定、锁定时间等功能，符合FDA工业指南的要求。 - 数据储存至少达到10000条，可查看和手动打印。 - 可存储自动检测程序1000条以上，使用U盘读取有内置的数据（U盘由供应商提供）。 - 采用安全、快速、抗震、耐受极端环境的闪存作为存储介质。可以在任意界面下关机，数据不丢失。 - 软件操作控制应简单、容易理解和掌握。防止数据在意外中丢失的备份记录装置，同时还应避免电脑病毒的侵害。 - 采集的数据应通过电子记录加密，只能使用系统获取，系统应能确保数据的完好。 - 要求但不限于以下异常情况的报警显示： - 工作压力不足； - 系统有泄漏； - 数据库存储将满； - 压力校验即将到期（提前一个月或某一时间段进行显示和提醒，请给予响应）。 - 系统可以记录所有的警告提示和错误信息，保证操作的可靠性和可追溯性。 - 具备对预设并已存储测试方法的搜索功能，提高测试效率 - 测试结果可以自动生成PDF文档，便于进行电子归档管理，导出的测试结果可以直接在电脑上进行查看。支持对软件的开启/关闭/设置的改变以及操作人员等信息的跟踪记录。并能随时导出所有系统设置的记录以及机器的日志文件，以便生产设备的管理，采集的数据应通过电子记录加密，只能使用系统获取，系统应能确保数据的完好。可以将测试仪内存储的预设测试程序及测试结果拷贝至电脑，防止系统崩溃导致存储数据丢失。 - 当测试结果不符合预设标准时应可以以醒目的标示给予显示和打印，提醒操作人员。 - 可以将测试仪内存储的预设测试程序及测试结果拷贝至电脑，防止系统崩溃导致存储数据丢失 - 权限管理需求： - 系统权限管理进行分级密码保护，即不同级别用户允许或限制某些功能的使用。 - 不同级别的用户权限仅能由最高级别用户设置并分配。 - 三级权限管理功能，每级权限登录后可进行相应的操作。 - 每个操作人员能设置独立的操作账户，可设置300 个以上电子用户。 - 密码安全管理要求 - 用户可修改个人账号密码。 - 为防止用户忘记或泄漏密码，用户管理员必须能更改某一用户的密码。 - 用户密码设置要有长度，字母数字的要求，确保密码的安全性。 - 设备一段时间无操作，用户账号将自动登出。 - 审计追踪功能： - 所有操作权限具有审计追踪功能。 - 用户每次登陆都输入用户名与密码，每次登陆都会被记录在历史信息中； - IPC能记录工艺模块运行全过程参数，能审计追踪全过程运行情况。 - IPC上参数设置及修订（包括工艺参数、报警参数等），以及工程师站流程的设置及修订皆应被记录，记录信息不仅限于用户识别码、操作时间、修订前后参数。

计量要求： - 供应商应该在完整性检测仪现场系统升级完成后，对其进行校验，并出具可溯源的校验合格报告。 - 设备上的测量用仪器仪表及设备联接件使用公制单位。 - 提供IQ/OQ测试文件并由厂家执行。 - 供应商提供符合欧盟和FDA要求的验证文件。严格按照GAMP5（优良的自动化生产规范）的要求而开发，有完整的验证文件包，验证文件报告IQ、OQ应由专业资质工程师提供全程技术服务，验证工程师必须提供授权的验证培训合格证书。

安全要求： 1、设备应符合国家有关安全、环保法律法规，技术标准和规范要求；应有国家规定的技术资料和证明文件。

法律法规要求： - 应符合国家相应标准规范。 - 《中国药品生产质量管理规范》(现行版) 及其附录 - 中国药典 三部（现行版） - EU-GMP - EU-GMP Annex1：欧盟GMP附录1 - Recommended Practices for Manual Aseptic Processes - WHO技术报告NO.1033附录4数据完整性指南-2021 - WHO TRS 9 - 安全：达到国内标准规范的要求。 - 中华人民共和国疫苗管理法。

文件要求： 1、仪器供应商需提供（但不限于）以下资料：产品操作说明书（电子版和纸件）、并提供包括IQ、OQ等详细的验证指南。 2、提供设计说明（DS）包括：软件逻辑流程/操作和控制流图；21 CFR 11部符合报告/软件证书，设备的校验手册及报告，控制系统输入/输出确认数据和报告，提供所有文件的光盘（CD/DVD或U盘），应包括软件的光盘。

维护保养要求： - 每年应定期进行校准。 - 仪器供应商应该至少每年对完整性检测仪进行一次免费现场校验和维护保养，能够提供设备校正服务，并提供技术监督局CMC许可的校正服务。

能源效率要求： N/A

培训要求: 1、系统升级后，供应商负责对操作人员提供现场操作、使用及维护保养培训，保证用户掌握设备性能，达到熟练操作、使用系统及对系统进行维保的要求。 2、设备供应商负责所有技术指导、电话咨询及人员培训，包括：工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。 3、供应商提供技术支持和服务并协助用户建立相关技术操作的规范。

其他特殊要求： 1、由制造商承担设备系统升级、调整、测试和协助验证工作。