谈 判 采 购 文 件

项目名称：2026年层析系统设备采购项目

成都生物制品研究所有限责任公司

2026年6月

目录

第一部分 邀请函	3

第二部分 供应商须知	4

第三部分 商务要求	10

第四部分 合同条款	12

第五部分 响应格式文件	15

第六部分 货物要求及技术规格	26

# 第一部分 邀请函

成都生物制品研究所有限责任公司（以下简称成都生研所）评审委员会，对成都生研所如下货物进行谈判采购。兹邀请符合要求的供应商对采购文件中涉及的货物提交密封报价文件。

- 采购货物名称和数量（详细内容见第六部分：货物要求及技术规格）：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 层析系统 | 2套 |

- 供应商请严格按本采购文件的要求编制。

- 响应文件接收截止日期： 谈判采购公告正式发起之日起7个工作日内 ，逾期收到的响应文件恕不接受。

- 响应文件邮寄地点：成都市锦江区锦华路三段379号综合楼330室。

- 开启时间：以实际通知为准。

- 开启地点：成都生研所综合楼会议室。

- 履约保证金：

| 供应商需缴纳履约保证金 | ☑无需缴纳。但首次合作的供应商或近三年未合作的供应商成交后需提交10%的履约保函或履约保证金（履约保函或保证金期限为验收合格后截止） |
| --- | --- |
|  | □ 元响应保证金（通过银行汇款方式，公对公转账，备注汇款银行行号和谈判项目），否则响应文件无效。响应保证金在我公司与候选成交供应商签订合同后五个工作日内返还。 |
|  | 转账信息： 甲方单位：成都生物制品研究所有限责任公司 开户银行名称：工行成都芷泉支行营业室 开户银行帐号：4402 2050 0900 4600 681 |

- 凡对本次谈判采购文件提出询问的，请在响应文件接收截止日前与工作组联系。响应文件需提供纸版，纸版文件一式三份，正本一份，副本两份，并在文件左上角注明"正本"、"副本"字样。

- 联系方式：

商务及响应文件接收：时老师  电话：028-84418194

地址：成都市锦江区锦华路三段379号

邮箱：121516012@qq.com

技术咨询：附件1设备用户需求表  赵老师：13982102806

附件2设备用户需求表  马老师：18394495668

# 第二部分  供应商须知

一、说 明

- 使用范围

本采购文件仅适用于本谈判邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

- 定义

  - “采购人”是指成都生物制品研究所有限责任公司。

  - “供应商”是指向采购人提供响应文件的生产公司或经营公司。

  - “货物”指卖方按合同要求，须向买方提供的设备、材料、备件、工具、成套技术资料及手册。

  - “服务”指合同规定卖方必须承担的设计、安装、调试、技术指导及培训以及其他类似的承诺义务。

  - “甲方”指在合同的买方项下签字的法人单位，即：采购人公司。

  - “乙方”指提供合同货物及服务的供应商。

- 参与费用

供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 保密和披露

- 供应商自领取采购文件之日起，须承诺承担本谈判项目下保密义务，不得将因本次谈判获得的信息向第三人外传。

- 采购人有权将供应商提供的所有资料向上级部门、监督部门或与评审有关的人员披露。

二、谈判当事人

- 供应商资质：供应商参加本次谈判采购活动应当具备以下条件。

  - 依法具备《公司法人营业执照副本》、《税务登记证副本》、《组织机构代码证》（三证合一）《外商（地区）公司常驻代表机构登记证》（外商公司提供）等国家有关法律、法规规定的相关资质材料并加盖单位鲜章。

  - 商业信誉良好，无不良记录。

  - 具有履行合同必须具备的供应保障能力。

  - 法律法规规定的其他条件。

- 供应商所提供的必须是自己合法生产或代理的产品。如果供应商按照合同提供的货物不是供应商自己制造的，供应商应得到货物制造商或总代理商同意其在本次谈判采购中提供该货物的正式授权书原件。

- 供应商应按照采购文件的要求编制响应文件。响应文件应对采购文件提出的要求做出实质性响应。

三 、响应文件的编制

- 响应文件的编写。

供应商应仔细阅读采购文件，了解采购文件的要求，并按采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供全部资料的真实性，如有虚假内容作废除处理。

- 响应文件的语言及计量单位。

- 供应商的响应文件以及供应商就有关的谈判事项所有来往函电均应使用中文。

- 响应文件中所使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

- 响应文件构成。

- 供应商编写的响应文件应包括下列内容：

    - 按照用户需求要求的具体内容。

    - 按照下面（5）要求出具的证明文件，证明供应商是合格的，而且一旦其响应文件被接受，供应商有能力履行合同。

    - 按照下面（6）要求要求出具的证明文件，证明供应商提供的货物及服务的合格性，且符合采购文件的规定。

- 响应文件的编写

供应商应按照需求表格的格式，以及采购文件规定的其他要求进行填写。

- 响应报价

- 供应商应根据需求表格的要求，标明拟提供货物的价格。

- 响应文件的单价或总价需分别标明含税及不含税价格，报价应包含货物到达采购人指定地点的所有费用，如货物价格、送货上门运输费、检验费等。

- 响应文件货币：应以人民币报价。

- 供应商资质文件

- 合法有效的生产经营许可证照，如营业执照、生产许可等。

- 近三年纳税证明，成立不足三年的新公司提供成立后每年的纳税证明。

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有超过5万元（含）以上罚款、或者没收同等数额以上的违法所得、非法财物；因违法经营受到刑事处罚；责令停产停业1个月以上；吊销经营性许可证或者执照；国家规定的其他重大行政处罚决定等重大违法记录；以上需供应商提供中国人民银行3个月内出具的企业信用报告复印件作为佐证。

- 供应商非生产厂家需合法有效的经销授权书。

- 如缴纳了响应保证金，需提供响应保证金转账证明。

- 证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件。

  - 供应商应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合采购文件规定。

  - 货物和服务合格性的证明文件应包括分项报价表中对货物和服务原产地的说明，并由装运货物时出具的原产地证书证实。

  - 证明货物和服务与采购文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：货物主要技术指标和性能的详细说明；货物从采购人验收后开始使用至采购文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单（包括备件和专用工具的货源及现行价格）；依照采购文件技术规格说明所提供货物和服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应。

- 响应文件的有效期。响应文件自开启之日起120天内有效。

- 响应文件的书写要求。

  - 响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，装订成册。

  - 响应文件的书写应清楚工整，凡修改处应由全权代表盖章。

  - 字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件可能被定位废除。

  - 响应文件应有法人授权代表在规定签章处逐一签署及加盖供应商的公章。

  - 响应文件的分数：资质文件、商务文件和技术文件纸版一式三份，正本一份，副本两份，文件左上角注明"正本"、"副本"字样；参考资料不限量。

  - 供应商可根据提供货物的具体需要自行编制其它文件纳入响应文件。

四、响应文件的递交

- 采购文件的密封与标记

- 供应商应将响应文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，并在封签处加盖供应商公章（或合同专用章）。

- 响应文件信袋封条上应写明：

- 采购人、采购文件所指明的送达地址；

- 响应谈判项目/货物名称；

- 响应公司的名称和地址；

- 参与本次谈判的相关的联系人姓名及电话

- 注明"谈判时才能启封"，"正本"，"副本"

- 如果外层信封密封不严，则谈判工作组对响应文件的非人为因素过早启封概      不负责。对此造成响应文件提前启封的后果，由供应商负责。

- 评审工作组收到响应文件的时间不得迟于采购文件规定的截止时间。

- 响应文件递交以后，如果供应商提出书面修改和撤回要求，在要求的截止时间前送达，采购人可以予以接受，但不退还响应文件；供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购人，同时应在封套上标明“修改响应文件（并注明编号）”和“谈判时启封”字样；撤回响应文件应以书面的形式通知采购人。如采取电报或传真形式撤回响应文件，随后必须补充有法人代表或全权代表签署的要求撤回响应文件的正式文件。允许撤回响应文件的时间以文件送达采购人之日为准。

五、评审流程（综合评分法）

- 采购人将在采购文件中确定的时间和地点进行评审。评审由采购人主持，若需邀请供应商代表到评审现场，将另行通知。

- 开启时，由监督人检查响应文件的密封情况，经确认无误后，首先评审小组对资质文件进行审核；之后对符合采购文件资质要求的供应商进行商务文件和技术文件的评定，并当众公布响应价格。如果正副本文件和电子版不相一致，以正本为准。

- 由于供应商的失误造成响应文件错误、不全和遗漏，由此造成的后果由供应商负责。

- 开启后，采购人将组织审查响应文件是否完整，并审查供应商的财务、技术和生产能力。如果供应商没有资格履行合同，其响应文件可以被拒绝。

- 从开启到确认供应商，凡与审查、评价、比较有关的资料及确认供应商意见的相关情况，均不得向供应商及与评审无关人透露。

- 评审

评审由成都生物制品研究所有限责任公司评审委员会确认的相关技术、经济专家5人或5人以上单数组成的评审小组，并由审计部负责监督。

- 评审办法：本次评审采用综合评分法。谈判小组对满足谈判采购文件实质性要求的响应文件，按照规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。详见评审办法详见本部分“评审办法附表”及“综合评分表”。

- 确定供应商：采购人根据谈判结果进行确定供应商，并在评审结束后在本公司网站公示结果，公示期为1个工作日；公示期结束后采购人将成交通知书以函件、传真、电子邮件等方式发送至成交供应商。

- 合同签订：成交供应商在收到成交通知书后，与采购人签订合同及相关服务协议。成交通知书后是合同的一个组成部分，对买方和卖方具有法律效力。合同价格不得高于成交价格，其他条款由买卖双方协商签署。

- 成交供应商如有下列行为，将被取消成交资格。

- 提供贿赂、进行非法促销活动。

- 以低于成本价格响应报价。

- 相互串通、排斥、损害他人等对公平竞争造成危害的行为。

- 提供虚伪证明文件，或以其他方式弄虚作假，骗取成交。

- 对本次谈判采购造成严重不良影响的报价或行为。

- 其他违反法律法规的行为。

- 发生下列情况之一的供应商的响应文件认定为无效：

- 供应商在响应文件提交截止时间后，有效期内撤回其响应文件。

- 供应商在响应文件提交截止时间后，对响应文件作实质性修改。

- 供应商被通知成交后，不按规定的时间或拒绝按成交状态签订协议。

- 发生下情况之一者，视为无效响应：

- 资质文件提供不完整、不符合资质文件规定要求一项的。

- 资质文件未单独封存。

- 响应文件未密封。

- 无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的响应。

- 响应文件与采购文件实质性要求有严重背离。

- 没有按照采购文件要求由供应商授权代表签字并加盖公章。

- 响应文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评审。

- 供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一谈判项目有两个或多个报价，且未声明哪个有效的。

评审办法附表（综合评分法）

- 评审方法

| 条款号及名称 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 评审方法 | ☑综合评分法 |

- 初步评审标准

| 序号 | 评审因素 | 资格评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 提供有效响应函。 |
| 2 | 法定代表人（单位负责人）身份证明 | 法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况） |
| 3 | 授权委托书 | 授权委托书（适用于有委托代理人的情况） |
| 4 | 响应报价 | 本项目只能有一个响应报价，不得存在具有附加条件的报价。 |
| 5 | 响应有效期 | 120天，如不足，将导致响应无效。 |
| 6 | 响应保证金 | 按照第一部分第7条相关规定 |
| 7 | 营业执照 | 应提供有效的营业执照复印件 |
| 8 | 其他资格 要求 | 按要求提供 “供应商须知”第10条（5）规定的资质其它资质文件。 |
| 9 | 供应商不得存在的情形 | （1）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人。 （2）与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系。 （3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照。 （4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 （5）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。 （6）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 （7）在近三年内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的。 （8）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。 |
| 10 | 联合体 | 不接受联合体响应。 |
| 11 | 其他评审因素 | 法律法规及谈判采购文件的其他规定。 |

- 详细评审标准和程序

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 谈判轮次及谈判顺序 | 谈判轮次：谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。 谈判顺序：按照报价一览表顺序与通过初步评审的供应商逐一进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。 |
| 3.2 | 是否公开开启最终报价 | ☑否 □是 |
| 3.3 | 供应商并列时确定供应商优先顺序的规则 | 供应商技术得分也相等时，确定供应商优先顺序的规则： ☑其他方法：技术得分相等的，按照商务部分业绩得分高的优先。 |
| 3.4 | 商务分 | 将根据谈判结果判定最终商务部分得分 |

- 综合评分表

- 评分因素及分值

| 序号 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 24 | 详细的评审内容见下述评分标准 |
| 2 | 技术部分 | 46 |  |
| 3 34 | 价格部分 | 30 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

- 评分标准

- 商务部分

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力 | 5分 | 结合本项目实际，根据供应商整体实力水平情况进行评价，实力较强4-5分，实力一般2-3分，实力较弱0-1分。 |
| 2 | 销售业绩评价 | 8分 | 供应商提供全部符合以下要求的业绩： 1、合同签订日期为2024年6月-评审前； 2、业绩中的卖方为供应商，且业绩中设备应用于药品类产品； 4、供应商提供合同复印件（需包括合同签订日期、双方盖章页等，合同对设备得详细信息不明确，需填写谈判文件第六章十业绩补充材料，如无法识别，将不予认可）； 全部满足以上要求，每个业绩得2分，最高得8分。 |
| 3 | 付款方式 | 5分 | 满足得3分，不满足得0分。 |
| 4 | 交货期 | 3分 | 满足得3分，不满足得0分。 |
| 5 | 绿色环保 | 3分 | 供应商或制造商提供绿色供应链认证、绿色产品认证、产品碳足迹认证、绿电消费、绿色工厂、零碳园区中任意一种的，得3分，未提供不得分。 |

- 技术部分

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对谈判文件技术要求的响应程度 | 25分 | 供应商技术指标全部满足技术要求得为20分；实质性优于技术指标的酌情加分（1项一般技术指标实质优于加1分；1项“*”技术指标实质优于加2分）最高分为25分； 根据技术指标的重要性，每一项一般技术指标不满足技术要求，扣2分；一项“*”技术指标不满足技术要求扣10分。 供应商技术规格响应/偏离表完全复制粘贴（供应商对技术条款进行部分调整，评审委员会可视为完全复制粘贴）、未逐条响应谈判文件技术条款扣10分；如有供货范围缺漏将按技术偏离处理，酌情扣2-5分，最低得0分。 多项谈判内容相同的技术条款，如有扣分或加分，则按照一项进行扣分或加分。 该项得分为0的供应商，不能作为中标候选人。 |
| 2 | 对投标产品整体性能质量的评价 | 5分 | 对投标产品制造工艺的技术水平、先进性由高到低进行评价，较高5分，中等2-4分，一般0-1分。 |
|  |  | 6分 | 对投标产品工艺设计符合性、稳定性、合理性由高到低进行评价，较高6分，中等3-5分，一般0-2分。 |
| 3 | 配置清单 | 8分 | 根据“投标设备配置清单明细”中提供的设备仪表、阀门、材料清单（品牌、产地）等的配置，从高到低进行评价，较高8分，中等4-7分，较低1-3分，未提供0分。 |
| 4 | 售后服务 | 2分 | 根据供应商提供的质保期时间及质保期内服务承诺、维保的反应速度、培训方案、售后网点等情况从高到低进行评价，最高分2分，中等1分，最低分0分。 |

- 价格部分

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格得分 | 30分 | 价格得分=（评审基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100 评审基准价=评审价格平均值（即通过初步评审的所有供应商评审响应报价的算术平均值） 响应报价比基数报价每高1%扣1分（不足1%的按1%的计算），扣完为止， 响应报价比基数报价每低1%扣0.5分（不足1%的按1%的计算），扣完为止。 最高得30分。 |

# 第三部分  商务要求

- 付款方式及期限：

货到验收合格后（验收节点参照合同约定条款），使用银行汇款或六个月承兑汇票或供应链支付合同总金额的70%，甲方同时退还履约保证金（如有）；质保期（质保期参照合同约定条款）满后且无质量问题银行汇款支付10%质保金。

- 交货期：合同签订后90个工作日内。

- 交货地点：采购方指定地点。

- 供应商需在响应时提供近两年审计报告复印件（至少包含正文、资产负债表、利润表、现金流量表）；成立不足两年的，提供最近期审计报告复印件。

- 如供应商与本公司三年内无合作且有预付款要求，应提供注册资本与实缴资本差异说明。

- 但首次合作的供应商或近三年未合作的供应商成交后需提交10%的履约保函或履约保证金（履约保函或保证金期限为验收合格后截止）。

- 验收依据：货物购买合同及相关承诺。

# 第四部分  需求部分

- 附件1设备用户需求表（26-28）：

需求描述

功能设计要求： 1.仪器硬件方面： - ★系统泵：需为二元柱塞泵，双泵四泵头，泵头材质应为钛合金，每个泵头都配置有独立的除气阀，减少气泡干扰，保障流速稳定；泵应整合压力感应器，能连续测量系统压力，并能够根据设定的压力自动调整流速，最大操作压力20 Mpa；泵后腔具自动润洗功能（提供证明材料）。流速范围不窄于0.001-25 ml/min。具有双泵叠加模式，双泵模式可设置流速范围不窄于0.1-50 ml/min。 - ★混合器：混合腔体积≤1.5ml，整合有在线滤器（需提供证明材料），该滤器可保护层析柱，防止细小微粒堵塞，滤膜易更换；同时支持后续可选配其他规格的混合池。不同混合腔体积的混合池更换时应方便拆装，拆装时应不涉及电路或信号线的连接（提供证明材料）；能够满足系统泵双泵梯度线性范围为0-100%，在梯度5-95% B，流速0.5-25 mL/min，压力0.2-2 MPa，液体粘度0.8-2 cP条件内，梯度合成准确度不低于±0.6%。 - 紫外检测器：位于层析柱后，紫外灯材质应为LED光源，监测波长为单一固定280 nm，在0-2 AU范围内，线性度不低于±5%，紫外流通池光程为2 mm，同时可兼容不同大小的流通池（如5 mm规格），兼具分析和制备功能；冷光源和流动池分开设计，对样品没有加热效应，避免光源过热造成样品失活。 - 电导检测器：位于层析柱后，读值范围不窄于0.01 - 999.99 mS/cm，在0.3 - 300 mS/cm内准确度不低于±2%，能够根据温度做自动补偿。 - 温度传感器：位于层析柱后，读值范围不窄于0-99 ℃，在4-45℃ 范围内准确度不低于±1.5 ℃。 - ★pH阀：阀体可连接pH电极、0.2MPa反压阀；可通过调节阀位，实现（1）pH在线-反压阀离线、（2）pH离线-反压阀在线、（3）pH在线-反压阀在线、（4）pH校准等4种阀位状态（提供证明材料）。 所有阀位状态切换时，不应有人工拆卸反压阀、pH电极的操作。处于pH校准阀位状态下，应能在不移动pH探头的条件下完成校准操作（提供证明材料）。 - 压力检测器：应至少配备位于系统泵，样品泵，层析柱前和层析柱后等四个压力检测器，超压具有报警功能，压力读值范围不低于20 MPa，准确度不低于±2%，可进行在线压力校准。 - 缓冲液入口选择阀：A泵管路应具备7个入口，且整合有气泡感应器，用以防止气泡进入层析柱（流动相或样品耗尽）；B泵管路应提供2个入口。 - 进样阀：需配备进样阀，且至少有8个入口，具备Load、Inject、 Waste等三种阀位，可灵活切换，应具备利用样品环和样品泵实现各种大小体积样品进样的自由切换。 - 样品泵：为柱塞泵，双泵头，每个泵由一对泵头组成，且泵头材质为钛合金。最大操作压力20 MPa；流速范围不窄于0.001-50 mL/min。 - ★收集器：应为密闭式，可避免实验过程中样品受到外部液滴或灰尘污染，并保护样品活性。自动扫描识别收集盘和盘架放置位置，收集器可按按时间、体积和峰收集，自动扣除延迟体积。 - ★收集器应能兼容常用不同规格的深孔板（24、48、96孔）；在一次层析实验中，应能放置多块深孔板（≥6块），且可按照实验需求以任何组合同时识别不同规格深孔板。 - ★收集器应能兼容各种试管（3、8、15、50ml)，其中常用的15ml管最大摆放数不小于90个、50ml管最大摆放数不小于50个。 - ★在一次层析中，收集器可按照实验需求同时识别不同规格深孔板及试管架，实现灵活收样。（例如：上样阶段50ml分管收集，洗脱阶段96孔板分段收集）。 - ★收集器传感器能够自动识别收集管架类型，并应具备防溢出功能：具备滴同步及储液槽功能，层析系统能根据流速自动在两种防溢出功能间切换。 - 柱位阀：多柱位阀，并整合旁路（by-pass）和反向流功能，最多可连接5根层析柱。 - 出口阀：单出口阀，含1出液口，1废液口，1收集器扩展口。 - ★整机采用模块式布局，仪器操作面应无明显裸露的信号线或电源线（提供证明材料）；操作面与机身内部应有密封处理，以防止层析时缓冲液或样品液体从操作面渗入机身内部（提供证明材料）；机身框架内应预留后续配置升级的位置，并通过更换模块的方式实现配置升级（提供证明材料）。 - 设备运行环境：温度：4 – 35℃；相对湿度：20 - 95%；电力：100–240 V，50–60 Hz；设备最大功率不高于300 W，设备和操作软件电脑之间通过网线连接通讯。 - 控制电脑：设备应配备控制电脑，且为主流配置，并安装仪器控制软件及与之相匹配的英文正版Win 11 Pro x64 (Version 22H2 or 23H2)或Win 11企业版 x64 (Version 22H2, 23H2, 24H2, LTSC 2024)操作系统；操作系统语言为英语（美国）；运行内存至少为32G；处理器为英特尔酷睿i5系列处理器，至少为四核高性能CPU；硬盘至少满足1 TB的要求；磁盘格式为NTFS；主机至少有1个USB 2.0 口，2个板载网卡（均为10 M/100 M 自适应，RJ45接口，不得使用 USB 转网卡或无线网卡）；显示器至少为27英寸显示屏。 2.仪器软件方面： - 软件符合GMP/GLP要求，符合 FDA 21CFR PART 11 电子签名和电子记录要求，具有审计追踪功能。数据管理采用database模式，支持OPC协议，产生数据可通过以太网连接传输。 - 软件需具有用户权限和密码管理功能，数据安全保证，软件至少具有三级权限设置，例如包括管理员、工程师、操作员权限。权限设置采用授权的形式，管理员拥有最高权限，可以更改低权限用户的权限范围。工程师可以进行用户管理，具有系统维护、仪表矫正、报警参数设定、设备模块配置和升级等功能。操作员应可进行设备仪器操作，可实现生产工艺的方法程序编辑、运行、查看，结果文件的分析处理等操作，操作员账户应至少有15个账户；密码管理功能包括设置密码得长度和组成，密码输入错误一定次数是否锁定用户，定期强制修改密码等。 - 软件需具有自动方法程序和手动控制两种方式完成层析实验中的平衡，上样、洗脱、监测、样品收集，层析柱和设备清洗等操作；自动方法程序运行时能够手动中断和改变正在运行程序的参数；软件能够通过日志记录操作过程，并可进行追踪和查询。 - 仪器控制软件界面应简洁；流路状态图应清晰直观；峰型监控界面清晰，能直观的了解目前程序进展的程度；方法编辑、结果分析等界面应简易，直观。 - ★应能通过外接电脑，以用户友好、简单易学的模块化方式编辑、修改层析程序；软件的方法程序编辑界面需具有常用模板和TEXT文本两种方式编辑方法程序，模板应包含常用的几大层析纯化类型还有系统清洗、层析柱清洗、柱效测定等实验。TEXT文本编程方式具有Watch 命令，对实验参数进行实时监测，包括紫外读值，紫外比值、电导率，pH值，流速，压力，随时调整层析实验的下一步骤或者结束当前步骤；两种编辑方式均可选择时间、体积、柱体积作为方法进度单位进行参数或者命令的编辑，并且具有Scouting和队列Queue功能，实现自动层析参数筛选（包括上样量、流速、洗脱比例、洗脱梯度等），应能通过程序编辑，控制所有硬件，实现自动化程度较高的层析工作（提供材料证明）。 - 洗脱程序编辑时，应能选两种模式：模式1：先bypass冲洗管路再过柱洗脱。模式2：直接过柱洗脱（提供材料证明）。 - 层析程序编辑时，应能通过监控UV信号，实现自动组分收集（包括固定体积收集、阈值峰收集）。 - 应能修改泵清洗时的流速、体积；应能修改紫外检测器到管路出口的延迟体积（提供证明材料）。 - 压力控制应能选择两种模式：（1）超压报警；（2）超压自动降低流速的压力流速自动反馈调节模式（提供证明材料）。 - 上样控制模式：应具备（1）绝对上样体积控制；（2）气泡触发的全体积上样模式（提供证明材料）。 - 层析结果处理应包括：积分、不同层析图谱叠加显示、样品浓度计算、柱效评估等功能（提供证明材料）。 - ★软件应整合压力感应器的在线校零功能、pH电极的在线校准功能、电导检测器的在线校准功能（提供证明材料）。 - 软件截图：如可能，希望供应商提供软件截图，截图包括：手动操作命令界面、实时流路图显示界面、模块化的方法编辑界面、Scouting设置界面、结果分析界面等（提供证明材料）。 - 软件的数据分析界面应能够对实验结果中数据采集得到的曲线进行积分处理，具有柱效、对称因子、峰面积、峰宽、峰高、峰面积，百分比，蛋白含量浓度、Kd值等参数计算的功能，具有叠图功能实现多次实验的曲线对比，实验结果可以出具报告，报告内容可以编辑显示的内容如图谱曲线，日志、方法信息，序列号，操作人员信息等，报告可直接打印，具有多种常用报告模板可供选择。 - 软件数据管理应采用专业的数据库管理软件如Microsoft SQL，对实验数据进行管理，应支持手动及自动定期数据备份功能，数据真实完整、原始数据不可更改和删减，数据可导出保存。软件应具有实验数据归档功能。 - 系统具备审计追踪功能，能够自动记录所有与数据创建、修改、删除相关操作的详细日志，满足可追溯性要求。 - 应具有原厂研发的远程监控软件（非第三方软件或基于windows远程控制），可以记录账号登陆信息。可通过移动设备（手机和平板）或计算机在局域网远程查看一至多台设备的仪器的运行状态。

制造要求： - 材质可用于药品生产，应提供所有部件及配件材料说明文件，证明该材质可以用于生物制药生产。 - 非金属部件材质要求, 对于层析系统和层析柱，所有与产品直接接触的非金属部件应为易清洗、无毒、化学稳定性高、无污染、无脱落的材料。供应商能够提供消毒剂与设备使用材质的浓度相容性列表。 - 管路材质耐受，层析系统及层析柱所有与料液接触的管路、阀门等所有材质需耐受为满足卫生要求，系统及管路需耐受1 mol/L NaOH 和2 mol/L NaCl 溶液每天在位清洗3小时以上。 - 设备外部需耐受70%乙醇擦拭消毒，设备表面需便于清洁，不能有清洁死角。

自控要求： - 系统应为全自动控制的蛋白纯化层析系统，所有运行过程（上样、洗涤、洗脱、再生、清洗等）均可通过控制软件实现自动化执行。 - 系统应具备稳定、可重复、可追溯的自动控制能力，满足生物制药研发的使用要求。

计量要求： - pH感应器、电导感应器应能进行在线校准，并由仪器软件生成校准报告。 - 供应商能够提供设备出厂时的仪表测试报告。

安全要求： - 设备能够提供相对应的防护等级（IP）； - 设备运行噪声应小于60 dBA； - 设备所有组件、控制线路、连接管路等均应有清晰、明确的标识，便于识别与区分； - 设备外罩表面应进行亚光处理，避免出现晃眼反光，满足操作视觉舒适度要求； - 安全标识: 设备潜在危险源必须有标识、贴标签并做防护处理； - 锋利边角: 不影响机器性能下，设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。如果不可避免，必须设有安全防护（罩）等措施，并且有安全警示标识； - 急停开关: 设备必须设置急停开关（物理按键），急停开关必须处于非常便于操作人员触及到的位置。（提供证明材料）； - 功能报警: 能够对超出报警参数设定值或安全范围或设定值的项目进行报警并可以采取相应措施包括提示、暂停或停止； - 故障报警:在设备出现故障时，必须具有相应报警提示，并在人机画面上显示故障原因。

法律法规要求： - 设计、制造、材料和所有部件的供应必须基于并符合中国的相关规范对生物制品的要求和准则。 - 软件应满足GMP，GLP规范要求，符合 FDA 21CFR PART 11 电子签名和电子记录要求，具有审计追踪功能。 - 设备安装完成后，应由供应商工程师按照既定测试方案对设备进行系统测试。测试内容应覆盖设备的主要功能及运行性能，测试结果合格后并出具电子或纸质测试合格报告，由甲方验收人员确认，完成设备验收。

文件要求： - 设备使用说明书； - 设备部件及仪器仪表配置清单； - 保修资料； - 厂家出具的产品合格证。

维护保养要求： - 备品备件清单要求：供应商需提供备品备件清单，包括：名称，型号，货号，厂家，产地、价格等信息； - 全面的修护建议（检查周期、更换周期、备件数量）； - 调试需要的备件和工具需要供应商准备； - 1年以上的质量保证期，有效日为安装调试确认完成验收日起； - 供应厂商应具有完整的售后服务保障，提供系统支持（技术支持、维修、定期检查和维护）； - 在接到设备故障通知或服务要求后，供应商应在24小时内作出服务响应。48小时内派维修人员赶到现场； - 在质保期限内，合同中所供货物和工作内容在操作规程内出现任何问题，供应商负责无偿维修或更换。质保期后，终生提供及时维修、维护；供应商要在投标文件中说明其技术承诺和售后服务的方法和方式； - 设备供应商需提供特殊的专用维修工具； - 制造方应定期进行回访，解决设备运行当中可能出现的隐患，排除潜在的故障，使机组保持良好的工作状态。

能源效率要求： 1.能效等级 1.1 所有电机、泵、风机、压缩机等处理单元，其能效指标须达到或优于现行国家能效标准的 2 级（或“节能评价值”）； 1.2 禁止使用《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（最新版）明令淘汰的型号。 2.证明文件 2.1 投标阶段提供主要耗能设备的“中国节能产品认证证书”（CQC 节能/节字标志）或“能效标识备案信息”截图； 2.2 进口设备须提交符合 IEC 60034-30-1 IE3/IE4 或 ISO 12759 标准（标准需确认）的高效等级报告，并附中文对照表。

培训要求: - 项目实施地应有常驻的技术支持人员，对设备软硬件维修、层析技术提供支持。 - 供应商需免费派负责软件、硬件培训的专业工程师进行层析系统的现场操作培训，直至用户能够熟练的操作层析系统并掌握数据处理方法。 - 供应商免费派工程师，在设备现场进行层析系统及日常维护培训，包括基本的维护原理、维护操作及维护注意事项等，直到用户能熟练进行日常维护。 - 每台设备至少有2个免费名额到供应商提供的课堂进行理论和操作培训，帮助用户人员正确有效的使用设备，全面提高理论和应用水平，充分发挥设备的功能和效用，提高生产效率，降低维护成本。

其他特殊要求： - 各厂家投标时，需同时提供Excel格式和PDF格式（带公司章印）详细报价清单。两份文件内容必须完全一致，否则以 PDF 版为准。 - 设备制造商应具有较强的生产制造能力及质量控制体系，从而保障产品使用的可靠性和稳定性，应通过ISO9001等各类质量体系认证，同时有严格的供应链管控、精细化生产管控、产品追溯体系等，在投标阶段提供相应的资质证明材料。 - 在完成合同生效、付款及技术文件确认等前提条件下，设备应在标准货期 45 天内完成交付。 - 供应商负责设备包装运输装卸至业主指定处，交货地点为成都市锦江区锦华路路三段379号。 - 设备包装需满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何设备损坏，供应商承担全部损失和费用。

- 附件1设备用户需求表（26-40）：

| 编号 | 需求项 | 1.整机功能及硬件要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 总体要求 | 产品为市面标准化产品，非定制产品，已上市至少5年，包含主机、相关管路、配件、文件、电脑及相关软件。设备应具备连续运行能力，设备运转需稳定可靠。 |
| 1.2 | 系统泵 | 需为二元柱塞泵，双泵四泵头，泵头材质应为钛合金，每个泵头都有独立除气阀，四个泵头除气阀均内置于泵头中；单泵可设置流速范围不窄于0.001~25mL/min，可耐受压力范围不低于20MPa。具有双泵叠加模式，双泵模式可设置流速范围不窄于0.01~50 mL/min。在流速0.25~25mL/min，压力<3 MPa，液体粘度0.8~2cP条件内，流速准确度不低于±1.2%，流速精密度RSD小于0.5%。 |
| 1.3 | 样品泵 | 需为二元柱塞泵，单泵双泵头，泵头材质应为钛合金，每个泵头都有独立除气阀，两个泵头除气阀均内置于泵头中；可设置流速范围不窄于0.001~50mL/min，可耐受压力范围不低于10MPa。在流速0.25~50mL/min，压力<3MPa，液体粘度0.8~3cP条件内，流速精度不低于±2%，流速精密度RSD小于0.5%。 |
| 1.4 | 混合器 | 配备混合器，容积至少1.4 mL，能够满足系统泵双泵梯度线性范围为0~100%，在梯度5~95%B，流速0.5~25mL/min，压力0.2~2MPa，液体粘度0.8~2cP条件内，梯度合成准确度不低于±0.6%；整合在线滤膜，保护层析柱，防止细小微粒堵塞。 |
| 1.5 | 入口阀 | 配备入口阀，数量3个，安装于系统A泵、B泵和样品泵前，需满足系统泵两个泵至少各有4个入口，样品泵至少2个入口。 |
| 1.6 | 出口阀 | 配备出口阀，数量1个，至少具有3个出口。 |
| 1.7 | 柱位阀 | 配备柱位阀，数量1个，至少可以连接5根层析柱，具有正向、反向和旁路三个流向的层析柱连通方式。 |
| 1.8 | 进样阀 | 配备进样阀，数量1个，无需更改管线连接方式可实现平衡、载样，冲洗，进样。阀门一共有6个模式，分别为手动载样，样品环进样，样品泵进样，系统泵排废、样品泵排废、样品泵载样。 |
| 1.9 | 紫外检测器 | 1. 配备紫外监测器，位于层析柱后，紫外灯材质应为LED冷光源，监测波长为单一固定280nm，吸光度范围不窄于-6~6 AU，在0~2AU范围内，线性度不低于±5%，紫外流通池光程为2mm，噪音小于0.1mAU； 2. 冷光源和流动池分开设计，对样品没有加热效应，避免光源过热造成样品失活； 3. 紫外无需预热，实验结束紫外灯可以自动关闭； 4. 紫外灯可以记录使用时间积累和提示功能，开机后紫外监测器具有自检功能，可以及时发现异常，紫外监测器具有开关控制设置，手动控制和方法运行中可随时控制紫外监测器的开启或关闭。 |
| 1.10 | 电导率检测器 | 1. 配备电导率监测器，位于层析柱后，读值范围不窄于0.01~999.99mS/cm，在0.3~300 mS/cm内准确度不低于±2%，能够根据温度做自动补偿； 2. 紫外检测器和电导检测器分开设计，可在两者之间添加模块。 |
| 1.11 | 温度传感器 | 配备温度传感器，位于层析柱后，读值范围不窄于0~99 ℃，在4~45℃ 范围内准确度不低于±1.5℃。 |
| 1.12 | pH检测器 | 1. 配备pH检测器，位于层析柱后，读值范围不窄于0~14，在pH 2~12范围内准确度不低于±0.1； 2. 配备限流器，能够为设备管路提供约0.2MPa的反压，保证紫外监测器，电导率监测器监测信号曲线稳定； 3. 配备pH阀门，能够切换针对限流器和pH计的在线监测共4种模式，同时pH计具备在线校准和在线保存在阀门腔体内部的功能。 |
| 1.13 | 压力传感器 | 1. 配备压力传感器，位于系统泵，样品泵，层析柱前和层析柱后，压力读值范围不低于20MPa，准确度不低于±2%； 2. 具备恒压调速功能和压力控制模式，在系统即将超压时自动缓慢降低流速，保证系统连续运行，而当系统压力降低后能够恢复流速。 |
| 1.14 | 空气传感器 | 1. 配备空气传感器，数量2个，分别内置于系统泵的A入口阀和样品泵的入口阀中，能够调节空气检测的灵敏度，检测到空气后设备应可以选择暂停流速报警或更换入口自动继续运行，并可以设置空气传感器报警启用或禁用； 2. 具备自动程序运行时，依靠样品泵入口阀的空气传感器检测到气泡停止上样，实现完全上样的功能。 |
| 1.15 | 柱夹 | 应提供柱夹，可方便的固定至少3个层析柱。 |
| 1.16 | 管路及接头 | 设备功能模块之间通过管路及接头连接，层析柱后应采用国际标准1/16英寸的PEEK聚醚醚酮材质管路及接头，保证生物兼容性好，耐压高，死体积小，耐受有机溶剂，支持反相层析 。 |
| 编号 | 需求项 | 2.操作软件和控制功能要求 |
| 2.1 | 总体要求 | 1. 符合GMP/GLP要求，具备21 CFR Part 11 认证，数据管理采用database模式，可支持OPC协议，产生数据可通过以太网连接传输； 2. 软件需具有自动方法程序和手动控制两种方式完成层析实验中的平衡，上样、洗脱、监测、样品收集，层析柱和设备清洗等操作； 3. 自动方法程序运行时能够手动中断和改变正在运行程序的参数。软件能够通过日志记录操作过程，并可进行追踪和查询。 |
| 2.2 | 基本功能 | 软件能够实时设置流速、阀门开闭状态、紫外波长、收集体积等功能模块的参数。软件全程实时监测和记录流速、压力、紫外信号、电导率、pH值、空气，温度等参数。软件显示设备运行状态如暂停、运行、待机等。 |
| 2.3 | 报警 | 设备需具有报警和警告功能，设备因出现故障或模块参数（不仅限于压力、电导、流速、温度、紫外及pH值）超出设置的报警值后，应能够报警或者警告提醒或系统暂停流速，并自动在日志中记录报警和警告情况。 |
| 2.4 | 断电记录 | 设备需具有断电记录功能，设备和操作电脑突然断电后，软件能够记录并存储停电时的运行状态信息，生成一个独立的实验结果文件。 |
| 2.5 | 柱库信息 | 1. 软件需具有柱库信息功能，可以录入填写层析柱规格、填料类别、装填高度、线性流速，自动计算体积流速、最大耐受压力等参数于柱库列表信息中。软件柱库已录入市面常用的预装柱信息； 2. 软件需具有层析柱logbook功能，能够追踪层析柱使用历史，如批次、首次使用时间，累计使用次数、清洗次数、柱效数值、保质期限等信息，同时具有在位清洗和柱效测定提醒功能。 |
| 2.6 | 方法编程 | 1. 软件的方法程序编辑界面需具有常用模板和TEXT文本两种方式编辑方法程序，模板应包含常用的几大层析纯化类型还有系统清洗、层析柱清洗、柱效测定等实验； 2. TEXT文本编程方式具有Watch 命令，对实验参数进行实时监测，包括紫外读值，紫外比值、电导率，pH值，流速，压力，随时调整层析实验的下一步骤或者结束当前步骤。两种编辑方式均可选择时间、体积、柱体积作为方法进度单位进行参数或者命令的编辑，并且具有Scouting和队列Queue功能。 |
| 2.7 | 数据分析 | 软件的数据分析界面应能够对实验结果中数据采集得到的曲线进行积分处理，具有柱效、对称因子、峰面积、峰宽、峰高、峰面积、百分比，蛋白含量浓度、kD值等参数计算的功能，具有叠图功能实现多次实验的曲线对比，实验结果可以出具报告，报告内容可以编辑显示的内容如图谱曲线、日志、方法信息、序列号、操作人员信息等，报告可直接打印，具有多种常用报告模板可供选择。 |
| 2.8 | 审计追踪 | 1. 软件应满足GMP，GLP规范要求，符合 FDA 21CFR PART 11 电子签名和电子记录要求，具有审计追踪功能; 2. 用户登录软件、用户的管理、创建更改和删除导入导出实验结果、对实验数据处理、数据的备份和归档、设备硬件报错或升级、设备参数修改和仪表校正都必须有检查跟踪记录。 |
| 2.9 | 权限管理 | 1. 软件需具有用户权限和密码管理功能，例如软件具有三级权限设置，包括管理员、工程师、操作员权限。权限设置采用授权的形式，管理员拥有最高权限，可以更改低权限用户的权限范围。工程师可以进行用户管理，具有系统维护、仪表矫正、报警参数设定、设备模块配置和升级等功能; 2. 操作员应可进行设备仪器操作，可实现生产工艺的方法程序编辑、运行、查看，结果文件的分析处理等操作，操作员账户应至少有15个账户。密码管理功能包括设置密码得长度和组成，密码输入错误一定次数是否锁定用户，定期强制修改密码等。 |
| 2.10 | 数据管理 | 软件数据管理应采用专业的Microsoft SQL数据库管理软件，对实验数据进行管理，应支持手动及自动定期数据备份功能，数据真实完整，原始数据不可更改和删减，数据可导出保存。软件应具有实验数据归档功能。 |
| 2.11 | 运行数据 | 软件应能够记录设备模块的运行时长或者次数，如紫外灯使用时长、阀门开闭次数，软件应记录仪表校正时间和校正结果。 |
| 2.12 | 远程监控 | 1. 具有原厂研发的远程监控软件（非第三方软件或基于windows远程控制），可以记录账号登陆信息。可通过移动设备（手机和平板）或计算机在局域网远程查看一至多台设备的仪器的运行状态，可同时显示5条实时曲线和不少于50个运行数据; 2. 可查看仪器报警信息，及时发现运行异常的设备，可分类或分组筛选查看仪器，了解仪器在特定时间内的使用频率，便于仪器管理。移动设备或计算机在局域网通过手动命令，对设备进行远程控制，调整运行参数，运行日志能记录远程设备的IP地址以及远程操作内容。支持浏览查看结果中任意3个月时间段的结果数据。支持放大、导出图片等操作，方便远程查看实验结果数据。 |
| 2.13 | 功能扩展 | 软件具有可扩展功能插件，能够按照实验需求在线添加。 |
| 编号 | 需求项 | 3.制造要求 |
| 3.1 | 外观 | 设备所有的组件、控制线路、连接管路等都应有明确标识，易于鉴别；设备外罩应做亚光处理，设备表面不能产生晃眼反光。 |
| 3.2 | 材质要求 | 1. 供应商应能提供设备的材质说明； 2. 供应商能够提供消毒剂与设备使用材质的浓度相容性列表； 3. 系统及管路需耐受1mol/L NaOH和2mol/L NaCl 溶液每天在位清洗3小时以上；设备外部需耐受70%乙醇擦拭消毒，设备表面需便于清洁，不能有清洁死角。 |
| 编号 | 需求项 | 4.计量要求 |
| 4.1 | 计量单位 | 设备上的测量用仪器仪表及设备联接件应使用公制单位。 |
| 4.2 | 计量校验 | 所有仪表和传感器均要进行计量校验，并提供国家认可的校验证书。 |
| 编号 | 需求项 | 5安全要求 |
| 5.1 | 用电安全 | 应具有可靠接地保护，不得与水接触，有效防止触电情形的发生。 |
| 5.2 | 噪声 | 设备运行噪音应小于60dBA。 |
| 5.3 | 防水防尘 | 系统防水防尘设计不低于IP54。 |
| 5.4 | 操作安全 | 设备应无尖锐、锋利等容易使操作者受伤的组件、边缘和尖角。 |
| 编号 | 需求项 | 6.法律法规要求 |
| 6.1 | 总体要求 | 设计、制造、材料和所有部件的供应必须基于并符合中国的相关规范对生物制品的要求和准则，如中国药典（现行版）和中国GMP规范等。 |
| 6.2 | 自控系统 | 应满足GMP，GLP规范要求，符合FDA 21CFR PART 11 电子签名和电子记录要求。 |
| 编号 | 需求项 | 7.文件要求 |
| 7.1 | 发货单 | 物品装箱发货单。 |
| 7.2 | 设备合格报告 | 设备出厂合格测试报告。 |
| 7.3 | 产品说明书 | 包括模块名称、设备流路图、管路直径长度、参数指标，材质说明等内容。 |
| 7.4 | 安装手册 | 设备安装手册包括拆箱流程和安装指南。 |
| 7.5 | 操作维护手册 | 包括模块功能描述、操作步骤、日常维护、常见故障诊断及使用技巧等内容。 |
| 7.6 | 校准证书 | 出厂时仪表传感器等的校准证书，剩余有效期不低于9个月。 |
| 7.7 | 培训资料 | 厂家对用户进行设备及计算机系统的现场培训，并签字确认。 |
| 编号 | 需求项 | 8.维护保养要求 |
| 8.1 | 保修期 | 保修期为设备安装完毕后12个月，保修期内，供应商免费维修设备，设备故障响应时间不应超过48小时。保修期外，供应商应长期提供优质的维修和零部件更换服务和及时的设备维修服务响应。 |
| 8.2 | 延期保修 | 供应商应能提供设备的延期维护方案供使用方选择。 |
| 编号 | 需求项 | 9.能源效率要求 |
| 9.1 | 电源规格 | 设备运行电源：100~240 V, 50~60 Hz。 |
| 9.2 | 功率 | 设备最大功率不高于400W，设备需具有节电模式。 |
| 编号 | 需求项 | 10.培训要求 |
| 10.1 | 现场操作培训 | 供应商应在现场免费对用户人员进行培训，培训内容主要包括整个设备的工作原理、结构、操作流程、日常维护、仪表校准和常见故障解决等。 |
| 10.2 | 高阶培训 | 至少2个免费名额到供应商提供的课堂进行理论和操作培训，帮助用户人员正确有效的使用设备，全面提高理论和应用水平，充分发挥设备的功能和效用，提高生产效率，降低维护成本。 |
| 编号 | 需求项 | 11.其他特殊要求 |
| 11.1 | 货期 | 在签订合同后3个月内交货。 |
| 11.2 | 安装调试 | 设备到货1周内由供应商委派专业工程师到现场进行安装和调试并作记录。 |

# 第五部分  合同条款

合同以最终签订为准。

# 第六部分   响应文件格式

1：表格

1.1附表1

报价一览表

供应商名称:                     国别／地区:

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍／地区 | 响应报价 |  | 税率 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税 | 不含税 |  |  |  |

付款方式：

免费质量保证期：

供应商代表签字：

注：除响应文件中应有此表外，此表应密封标记单独提交。

1.2附表2

商务条款响应/偏离表

供应商名称:

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件商务条款 | 响应文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

2：法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）参与谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

3：供应商资格声明书

致：  采购人名称

在参与本次项目响应中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚）；

（五）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的采购活动均须填写）；

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方接受以提供虚假材料谋取成交结果被追究法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：     年     月     日

4：制造商出具的授权函  （供应商为代理时填写）

致：成都生物制品研究所有限责任公司

我们（制造商名称）是按（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方（谈判项目/货物名称）谈判邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以合作者来约束自己，并对该谈判采购共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于       年    月     日签署本文件，(贸易公司名称)于      年     月     日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                        制造商名称：

签字人职务：                        签字人职务：

签字人姓名：                        签字人姓名：

签字人签名：                        签字人签名：

5:保密承诺书

为保证成都生物制品研究所有限责任公司（以下简称“成都生研所”）XXX项目谈判采购过程中提供给被邀请单位的文档资料的机密不被泄露，成都生研所要求供应商签署本承诺书，并以此作为获取使用采购文件的前提。

响应单位（全称）:	____________________________向成都生物制品研究所有限责任公司保证：

1．在参加成都生物制品研究所有限责任公司XXX项目谈判采购时从成都生研所处得到的文档资料，仅限于向本单位参加此项目的人员透露，并仅限于谈判工作所必需的范围。

2．供应商应保证本单位因参加此项目而获知有关文档资料的人员亦不得向任何第三方透露、披露、泄露或者允许第三方使用上述文档资料。

3．对上述文档资料按保密资料进行管理，未经成都生研所同意，不得以纸张、电子介质等任何方式复制副本。

4.  供应商违反本承诺书的，应对成都生研所因此遭受的全部损失承担赔偿责任。

5.  本承诺书的内容在谈判结束及项目完成后继续有效，直至有关文档、资料的信息被合法公开为止。

承诺单位（加盖公章）：

法定代表人（签字）

法定代表人授权代表（签字）：

6：反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （谈判项目名称）              谈判活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次谈判活动。严格遵守国家相关法律法规规定，不使用不正当手段妨碍、排挤其他参与单位，不串标、围标；按照采购文件规定的方式响应，不隐瞒真实资质；保证不恶意竞争，也不会以其他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；不谋取非法利益，不给甲方造成损失。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不以任何理由向甲方相关工作人员、谈判采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、支付凭证、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费或其他贵重物品等；不以任何理由为甲方相关工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属报销各种消费凭证；不以任何考察名义安排甲方相关工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属出国（境）、旅游；不以任何理由为甲方相关工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属安排有可能影响公正履职的宴请、健身、娱乐等活动。

如自愿给予甲方优惠，须在响应文件或合同书中注明。

三、如成交，承诺书在合同期内继续生效。

四、若出现违反承诺行为，我公司及参与响应的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚，并赔偿给甲方造成的经济损失。

五、如果贵公司人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为，我方将采取有效措施防止其继续发生，并及时向贵公司纪检监察部门举报，积极配合贵公司的调查取证工作,提供必要的协助和便利条件。

公司法定代表人（签字）：

法定代表人授权代表（签字）：

响应经办人（签字）：

（公司公章）

年  月  日