谈 判 采 购 文 件

项目名称：2026年脉动真空灭菌器设备采购项目

成都生物制品研究所有限责任公司

2026年7月

目录

第一部分 邀请函	3

第二部分 供应商须知	4

第三部分 商务要求	10

第四部分 合同条款	12

第五部分 响应格式文件	15

第六部分 货物要求及技术规格	26

# 第一部分 邀请函

成都生物制品研究所有限责任公司（以下简称成都生研所）评审委员会，对成都生研所如下货物进行谈判采购。兹邀请符合要求的供应商对采购文件中涉及的货物提交密封报价文件。

- 采购货物名称和数量（详细内容见第六部分：货物要求及技术规格）：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | 1台 |

- 供应商请严格按本采购文件的要求编制。

- 响应文件接收截止日期： 谈判采购公告正式发起之日起3个自然日内 ，逾期收到的响应文件恕不接受。

- 响应文件邮寄地点：成都市锦江区锦华路三段379号综合楼330室。

- 开启时间：以实际通知为准。

- 开启地点：成都生研所综合楼会议室。

- 履约保证金：

| 供应商需缴纳履约保证金 | ☑无需缴纳。但首次合作的供应商或近三年未合作的供应商成交后需提交10%的履约保函或履约保证金（履约保函或保证金期限为验收合格后截止） |
| --- | --- |
|  | □ 元响应保证金（通过银行汇款方式，公对公转账，备注汇款银行行号和谈判项目），否则响应文件无效。响应保证金在我公司与候选成交供应商签订合同后五个工作日内返还。 |
|  | 转账信息： 甲方单位：成都生物制品研究所有限责任公司 开户银行名称：工行成都芷泉支行营业室 开户银行帐号：4402 2050 0900 4600 681 |

- 凡对本次谈判采购文件提出询问的，请在响应文件接收截止日前与工作组联系。响应文件需提供纸版，纸版文件一式三份，正本一份，副本两份，并在文件左上角注明"正本"、"副本"字样。

- 联系方式：

商务及响应文件接收：时老师  电话：028-84418194

地址：成都市锦江区锦华路三段379号

邮箱：121516012@qq.com

技术咨询：熊老师 028-81377310

# 第二部分  供应商须知

一、说 明

- 使用范围

本采购文件仅适用于本谈判邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

- 定义

  - “采购人”是指成都生物制品研究所有限责任公司。

  - “供应商”是指向采购人提供响应文件的生产公司或经营公司。

  - “货物”指卖方按合同要求，须向买方提供的设备、材料、备件、工具、成套技术资料及手册。

  - “服务”指合同规定卖方必须承担的设计、安装、调试、技术指导及培训以及其他类似的承诺义务。

  - “甲方”指在合同的买方项下签字的法人单位，即：采购人公司。

  - “乙方”指提供合同货物及服务的供应商。

- 参与费用

供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 保密和披露

- 供应商自领取采购文件之日起，须承诺承担本谈判项目下保密义务，不得将因本次谈判获得的信息向第三人外传。

- 采购人有权将供应商提供的所有资料向上级部门、监督部门或与评审有关的人员披露。

二、谈判当事人

- 供应商资质：供应商参加本次谈判采购活动应当具备以下条件。

  - 依法具备《公司法人营业执照副本》、《税务登记证副本》、《组织机构代码证》（三证合一）《外商（地区）公司常驻代表机构登记证》（外商公司提供）等国家有关法律、法规规定的相关资质材料并加盖单位鲜章。

  - 商业信誉良好，无不良记录。

  - 具有履行合同必须具备的供应保障能力。

  - 法律法规规定的其他条件。

- 供应商所提供的必须是自己合法生产或代理的产品。如果供应商按照合同提供的货物不是供应商自己制造的，供应商应得到货物制造商或总代理商同意其在本次谈判采购中提供该货物的正式授权书原件。

- 供应商应按照采购文件的要求编制响应文件。响应文件应对采购文件提出的要求做出实质性响应。

三 、响应文件的编制

- 响应文件的编写。

供应商应仔细阅读采购文件，了解采购文件的要求，并按采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供全部资料的真实性，如有虚假内容作废除处理。

- 响应文件的语言及计量单位。

- 供应商的响应文件以及供应商就有关的谈判事项所有来往函电均应使用中文。

- 响应文件中所使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

- 响应文件构成。

- 供应商编写的响应文件应包括下列内容：

    - 按照用户需求要求的具体内容。

    - 按照下面（5）要求出具的证明文件，证明供应商是合格的，而且一旦其响应文件被接受，供应商有能力履行合同。

    - 按照下面（6）要求要求出具的证明文件，证明供应商提供的货物及服务的合格性，且符合采购文件的规定。

- 响应文件的编写

供应商应按照需求表格的格式，以及采购文件规定的其他要求进行填写。

- 响应报价

- 供应商应根据需求表格的要求，标明拟提供货物的价格。

- 响应文件的单价或总价需分别标明含税及不含税价格，报价应包含货物到达采购人指定地点的所有费用，如货物价格、送货上门运输费、检验费等。

- 响应文件货币：应以人民币报价。

- 供应商资质文件

- 合法有效的生产经营许可证照，如营业执照、生产许可等。

- 近三年纳税证明，成立不足三年的新公司提供成立后每年的纳税证明。

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有超过5万元（含）以上罚款、或者没收同等数额以上的违法所得、非法财物；因违法经营受到刑事处罚；责令停产停业1个月以上；吊销经营性许可证或者执照；国家规定的其他重大行政处罚决定等重大违法记录；以上需供应商提供中国人民银行3个月内出具的企业信用报告复印件作为佐证。

- 供应商非生产厂家需合法有效的经销授权书。

- 如缴纳了响应保证金，需提供响应保证金转账证明。

- 证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件。

  - 供应商应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合采购文件规定。

  - 货物和服务合格性的证明文件应包括分项报价表中对货物和服务原产地的说明，并由装运货物时出具的原产地证书证实。

  - 证明货物和服务与采购文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：货物主要技术指标和性能的详细说明；货物从采购人验收后开始使用至采购文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单（包括备件和专用工具的货源及现行价格）；依照采购文件技术规格说明所提供货物和服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应。

- 响应文件的有效期。响应文件自开启之日起120天内有效。

- 响应文件的书写要求。

  - 响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，装订成册。

  - 响应文件的书写应清楚工整，凡修改处应由全权代表盖章。

  - 字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件可能被定位废除。

  - 响应文件应有法人授权代表在规定签章处逐一签署及加盖供应商的公章。

  - 响应文件的分数：资质文件、商务文件和技术文件纸版一式三份，正本一份，副本两份，文件左上角注明"正本"、"副本"字样；参考资料不限量。

  - 供应商可根据提供货物的具体需要自行编制其它文件纳入响应文件。

四、响应文件的递交

- 采购文件的密封与标记

- 供应商应将响应文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，并在封签处加盖供应商公章（或合同专用章）。

- 响应文件信袋封条上应写明：

- 采购人、采购文件所指明的送达地址；

- 响应谈判项目/货物名称；

- 响应公司的名称和地址；

- 参与本次谈判的相关的联系人姓名及电话

- 注明"谈判时才能启封"，"正本"，"副本"

- 如果外层信封密封不严，则谈判工作组对响应文件的非人为因素过早启封概      不负责。对此造成响应文件提前启封的后果，由供应商负责。

- 评审工作组收到响应文件的时间不得迟于采购文件规定的截止时间。

- 响应文件递交以后，如果供应商提出书面修改和撤回要求，在要求的截止时间前送达，采购人可以予以接受，但不退还响应文件；供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购人，同时应在封套上标明“修改响应文件（并注明编号）”和“谈判时启封”字样；撤回响应文件应以书面的形式通知采购人。如采取电报或传真形式撤回响应文件，随后必须补充有法人代表或全权代表签署的要求撤回响应文件的正式文件。允许撤回响应文件的时间以文件送达采购人之日为准。

五、评审流程（综合评分法）

- 采购人将在采购文件中确定的时间和地点进行评审。评审由采购人主持，若需邀请供应商代表到评审现场，将另行通知。

- 开启时，由监督人检查响应文件的密封情况，经确认无误后，首先评审小组对资质文件进行审核；之后对符合采购文件资质要求的供应商进行商务文件和技术文件的评定，并当众公布响应价格。如果正副本文件和电子版不相一致，以正本为准。

- 由于供应商的失误造成响应文件错误、不全和遗漏，由此造成的后果由供应商负责。

- 开启后，采购人将组织审查响应文件是否完整，并审查供应商的财务、技术和生产能力。如果供应商没有资格履行合同，其响应文件可以被拒绝。

- 从开启到确认供应商，凡与审查、评价、比较有关的资料及确认供应商意见的相关情况，均不得向供应商及与评审无关人透露。

- 评审

评审由成都生物制品研究所有限责任公司评审委员会确认的相关技术、经济专家5人或5人以上单数组成的评审小组，并由审计部负责监督。

- 评审办法：本次评审采用综合评分法。谈判小组对满足谈判采购文件实质性要求的响应文件，按照规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。详见评审办法详见本部分“评审办法附表”及“综合评分表”。

- 确定供应商：采购人根据谈判结果进行确定供应商，并在评审结束后在本公司网站公示结果，公示期为1个工作日；公示期结束后采购人将成交通知书以函件、传真、电子邮件等方式发送至成交供应商。

- 合同签订：成交供应商在收到成交通知书后，与采购人签订合同及相关服务协议。成交通知书后是合同的一个组成部分，对买方和卖方具有法律效力。合同价格不得高于成交价格，其他条款由买卖双方协商签署。

- 成交供应商如有下列行为，将被取消成交资格。

- 提供贿赂、进行非法促销活动。

- 以低于成本价格响应报价。

- 相互串通、排斥、损害他人等对公平竞争造成危害的行为。

- 提供虚伪证明文件，或以其他方式弄虚作假，骗取成交。

- 对本次谈判采购造成严重不良影响的报价或行为。

- 其他违反法律法规的行为。

- 发生以下情况之一，供应商的响应文件认定为无效：

- 供应商在响应文件提交截止时间后，有效期内撤回其响应文件。

- 供应商在响应文件提交截止时间后，对响应文件作实质性修改。

- 供应商被通知成交后，不按规定的时间或拒绝按成交状态签订协议。

- 发生以下情况之一，视为无效响应：

- 资质文件提供不完整、不符合资质文件规定要求一项的。

- 资质文件未单独封存。

- 响应文件未密封。

- 无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的响应。

- 响应文件与采购文件实质性要求有严重背离。

- 没有按照采购文件要求由供应商授权代表签字并加盖公章。

- 响应文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评审。

- 供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一谈判项目有两个或多个报价，且未声明哪个有效的。

评审办法附表（综合评分法）

- 评审方法

| 条款号及名称 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 评审方法 | ☑综合评分法 |

- 初步评审标准

| 序号 | 评审因素 | 资格评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 响应函 | 提供有效响应函。 |
|  | 法定代表人（单位负责人）身份证明 | 法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况） |
|  | 授权委托书 | 授权委托书（适用于有委托代理人的情况） |
|  | 响应报价 | 本项目只能有一个响应报价，不得存在具有附加条件的报价。 |
|  | 响应有效期 | 120天，如不足，将导致响应无效。 |
|  | 响应保证金 | 按照第一部分第7条相关规定 |
|  | 营业执照 | 应提供有效的营业执照复印件 |
|  | 供应商不得存在的情形 | （1）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人。 （2）与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系。 （3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照。 （4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 （5）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。 （6）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 （7）在近三年内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的。 （8）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。 |
|  | 联合体 | 不接受联合体响应。 |
|  | 其他评审因素 | 法律法规及谈判采购文件的其他规定。 |

- 详细评审标准和程序

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 谈判轮次及谈判顺序 | 谈判轮次：谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。 谈判顺序：按照报价一览表顺序与通过初步评审的供应商逐一进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。 |
| 3.2 | 是否公开开启最终报价 | ☑否 □是 |
| 3.3 | 供应商并列时确定供应商优先顺序的规则 | 供应商技术得分也相等时，确定供应商优先顺序的规则： ☑其他方法：技术得分相等的，按照商务部分业绩得分高的优先。 |
| 3.4 | 商务分 | 将根据谈判结果判定最终商务部分得分 |

- 综合评分表

- 评分因素及分值

| 序号 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 24 | 详细的评审内容见下述评分标准 |
| 2 | 技术部分 | 46 |  |
| 3 34 | 价格部分 | 30 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

- 评分标准

- 商务部分

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力 | 5分 | 结合本项目实际，根据供应商整体实力水平情况进行评价，实力较强4-5分，实力一般2-3分，实力较弱0-1分。 |
| 2 | 销售业绩评价 | 8分 | 供应商提供全部符合以下要求的业绩： 1、合同签订日期为2024年6月-评审前； 2、业绩中的卖方为供应商，且业绩中设备应用于药品类产品； 4、供应商提供合同复印件（需包括合同签订日期、双方盖章页等，合同对设备得详细信息不明确，需填写谈判文件第六章十业绩补充材料，如无法识别，将不予认可）； 全部满足以上要求，每个业绩得2分，最高得8分。 |
| 3 | 付款方式 | 5分 | 满足得5分，不满足得0分。 |
| 4 | 交货期 | 3分 | 满足得3分，不满足得0分。 |
| 5 | 绿色环保 | 3分 | 供应商或制造商提供绿色供应链认证、绿色产品认证、产品碳足迹认证、绿电消费、绿色工厂、零碳园区中任意一种的，得3分，未提供不得分。 |

- 技术部分

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对谈判文件技术要求的响应程度 | 25分 | 供应商技术指标全部满足技术要求得为20分；实质性优于技术指标的酌情加分（1项一般技术指标实质优于加1分；1项“*”技术指标实质优于加2分）最高分为25分； 根据技术指标的重要性，每一项一般技术指标不满足技术要求，扣2分；一项“*”技术指标不满足技术要求扣10分。 供应商技术规格响应/偏离表完全复制粘贴（供应商对技术条款进行部分调整，评审委员会可视为完全复制粘贴）、未逐条响应谈判文件技术条款扣10分；如有供货范围缺漏将按技术偏离处理，酌情扣2-5分，最低得0分。 多项谈判内容相同的技术条款，如有扣分或加分，则按照一项进行扣分或加分。 该项得分为0的供应商，不能作为中标候选人。 |
| 2 | 对投标产品整体性能质量的评价 | 5分 | 对投标产品制造工艺的技术水平、先进性由高到低进行评价，较高5分，中等2-4分，一般0-1分。 |
|  |  | 6分 | 对投标产品工艺设计符合性、稳定性、合理性由高到低进行评价，较高6分，中等3-5分，一般0-2分。 |
| 3 | 配置清单 | 8分 | 根据“投标设备配置清单明细”中提供的设备仪表、阀门、材料清单（品牌、产地）等的配置，从高到低进行评价，较高8分，中等4-7分，较低1-3分，未提供0分。 |
| 4 | 售后服务 | 2分 | 根据供应商提供的质保期时间及质保期内服务承诺、维保的反应速度、培训方案、售后网点等情况从高到低进行评价，最高分2分，中等1分，最低分0分。 |

- 价格部分

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格得分 | 30分 | 价格得分=（评审基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100 评审基准价=评审价格平均值（即通过初步评审的所有供应商评审响应报价的算术平均值） 响应报价比基数报价每高1%扣1分（不足1%的按1%的计算），扣完为止， 响应报价比基数报价每低1%扣0.5分（不足1%的按1%的计算），扣完为止。 最高得30分。 |

# 第三部分  商务要求

- 付款方式及期限：

货到验收合格后（验收节点参照合同约定条款），使用银行汇款或六个月承兑汇票或供应链支付合同总金额的90%，甲方同时退还履约保证金（如有）；质保期（质保期参照合同约定条款）满后且无质量问题银行汇款支付10%质保金。

- 交货期：合同签订后20个工作日内。

- 交货地点：采购方指定地点。

- 供应商需在响应时提供近两年审计报告复印件（至少包含正文、资产负债表、利润表、现金流量表）；成立不足两年的，提供最近期审计报告复印件。

- 如供应商与本公司三年内无合作且有预付款要求，应提供注册资本与实缴资本差异说明。

- 首次合作的供应商或近三年未合作的供应商成交后需提交10%的履约保函或履约保证金（履约保函或保证金期限为验收合格后截止）。

- 验收依据：货物购买合同及相关承诺。

# 第四部分  需求部分

- 附件1设备用户需求表：

工艺描述： - 设备使用工艺描述 - 脉动真空蒸汽灭菌器采用饱和蒸汽作为灭菌介质对物品进行高温灭菌，需采用双扉、卫生级设计。主要用于洁净服、抹布等织物、动物笼具、垫料和动物饮用水等物品的灭菌。 - 所采用的灭菌程序：投标人根据此需求，在软件设计中需有对不同物料的灭菌程序。 - 织物程序：灭菌温度121℃，脉动3次，灭菌时间1200秒，干燥时间600秒； - 液体程序：灭菌温度121 ℃，置换时间2400秒，灭菌时间1800秒； - BD测试程序：灭菌温度121℃，脉动3次，灭菌时间660秒，干燥时间300秒； - 空气泄漏测试程序：压力-90KPa，平衡时间300秒，保持时间600秒，泄漏限度≤1.3KPa； - 在线灭菌程序：灭菌温度：121℃，灭菌时间900秒, 干燥时间480秒。 - 自选程序 (带可置换时间参数设定) - 以上程序参数可调。

功能设计要求： - 性能设计需求 - 设备采用饱和蒸汽作为灭菌介质对物品进行高温灭菌，需采用双扉、卫生级设计。 - 设备容积需求：高压灭菌柜容积为：1.5m³。 - 柜门设计： - 采用电动升降旋转开门，气压密封结构，安装双扉门，灭菌柜前门和后门分别设在不同区域，前门和后门必须有连锁装置，防止前门和后门同时对开；灭菌柜前门或后门打开时，在另一侧必须有报警指示或提示。灭菌柜控制界面可以开启前后柜门。灭菌柜前、后面采用压缩空气门圈密封，确保无泄露，密封圈应该易于拆卸和装回，门电机故障后需有手动机械开门功能，操作侧开门方向为右向左开启，卸载侧开门方向为左向右开启。在DQ阶段图纸上确认。 - 内室设计： - 内室采用整体内外车结构，内外车架抽拉方便，没有不易于清洁的死角。内车结构在DQ阶段图纸上确认。腔体内表面光滑平整粗糙度小于0.6μm，拐角为圆弧形设计易于清洁。内附件如导轨、挡汽板、过滤网等均可拆卸清洁。 - 管路设计 - 管路整体设计应合理布局，便于拆卸、维修。 - 进气管路设计为多路进气（工业蒸汽），进气采用PID开关实现精确控制，采用最新PID温度模块保证升温到灭菌阶段精确控制，不允许出现程序判定逻辑错误而导致不进入灭菌阶段。 - 压空管路设计为多路进气（动力压空），两路管路均单独配备减压阀。 - 公用系统的管道:工业蒸汽(两路工业蒸汽均需配备减压阀)、压缩空气、饮用水的接入口需要安装在灭菌柜的维修面一侧；接入管道应设计的合理，在尺寸上应严格要求，不得有任何相互干扰的情况，管道接口处须有不同颜色的标识。 - 排气管路：具有强制排除灭菌柜室内冷空气功能，需完全消除温度死角，保证灭菌效果, 具有快速降温功能，方式：通过压缩空气快速带出（内腔）, 开门温度下，满载灭菌结束后（除液体程序外）可在5分钟内开门，单个操作人员能实现正常开门，开门温度可在工艺员权限设置。 - 排水管路:灭菌柜内室底部与排水口应有坡度倾角，便于快速排泄积水。工业蒸汽冷凝水应独立排放。疏水应配备热静力式疏水阀。 - 高温管道需作保温处理。 - 内室腔体抽空管路应设置在维修侧，便于维修，不能设置在灭菌器锅体底部，进入夹套的工业蒸汽要增加减压阀。 - 夹套密封良好，进入夹套的工业蒸汽要增加减压、过滤装置。 - 真空泵与箱体连接的管路、箱体排水管路安装有单向阀，避免因箱体负压而倒吸外界空气异物。真空泵安装在维修面一侧下方，做好减震措施，不得安装在柜顶。真空泵必须配置汽蚀保护装置，避免汽蚀对过流部件产生破坏，降低产生的噪声和振动，并导致泵的性能下降。 - 在线灭菌管路要有坡度能排除冷凝水，过滤器能在121度，保持900秒完成灭菌。 - 所有管路卡盘需使用聚四氟卡盘垫圈。管连接件及其装置应采用防爆加厚型不锈钢抱箍，所有管路采用抱箍连接。除非会妨碍灭菌器正常运转，否则当蒸汽和水的管道温度髙于50℃时，将裸露在外的蒸汽管道应全部采取隔热措施，以便尽量减少对环境的热量散发；低高温部分应用不同颜色标记，并应有醒目的提示标识和保护安全措施，避免对操作人员造成烫伤的风险；管道上的所有控制阀都应标注与它们功能相关的永久性标识。 - 工业蒸汽管路采用隔膜阀，其余所有管路均采用角座气动阀。 - 前后门密封压空管路应使用电磁球阀密封，所有阀导应布局在电控柜内，方便调试维修，且前后门均需在屏幕上有密封压力数值显示。 - PID阀控制器应安装在电气控制柜内。 - 在前门能在屏幕上清楚直观的看出后门开关情况，在后门需要能用指示灯直观的看出前门的开关情况。 - 干燥能力要求 - 系统干燥程序要求通过干燥度测试，干燥时间10分钟，符合EN285:2015（8.3.1，8.3.2，8.3.3）要求，织物负载标准测试包的质量不应增加超过1％，金属负载标准测试包质量不应增加超过0.2%，干燥程序支持脉动式干燥。 - 过滤器设计 - PALL或同等品牌的0.2μm除菌过滤器。 - 过滤器外壳拆卸安装通过卡箍固定，固定不能使用螺丝，管道间应有足够的距离，以便过滤器更换、完整性测试和工艺用水采样操作，各部件的布局摆放便于日常清洁卫生。 - 过滤器外壳顶部需带有排气口用于排气。过滤器需能在线灭菌，预留在线完整性检测接口，滤芯能拆卸更换。除菌过滤器安装在容易更换和维护且不会被蒸汽、水汽影响的位置，维修面一侧。 - 电气/仪表通用要求 - 电气系统设计、施工及综合布线应符合相关技术规范。 - 供配电 - 三相五线制，50Hz，380V。 - 电气柜及控制柜 - 控制柜安装要求：维修间布局以图纸为准，操作人员不进入维修间。 - 控制柜要求使用不锈钢材质，控制柜到柜体的线槽由厂家配备并安装，并使用不锈钢线槽。 - 仪器、仪表 - 仪器、仪表的安装应符合国家及行业相关标准和要求。 - 夹层、内室显示压力仪表拆卸在维修通道内即可完成，前后门要清晰可见。 - 公用工程系统要求 - 用户可提供公用工程条件：工业蒸汽：6bar; 饮用水：3bar；动力压缩空气：5.5-6.5bar。甲方用户提供的公用工程条件，若投标人的设备不能满足要求，则投标人需在投标时提出解决方案。 - 蒸汽冷凝水应独立收集，不得与其他液体介质混合。 - 备品备件清单要求 - 供应商需提供设备的备品备件清单，包括：名称，型号，货号，厂家，产地、价格等信息； - 全面的修护建议（检查周期、更换周期、备件数量）； - 调试需要的润滑油、备件和工具需要供应商准备。 - PLC和触摸屏源程序需在设备调试完成后提供备份给甲方。（每台一个U盘） - 机械部件、仪器仪表及自动化硬件品牌要求： - 传感器及仪表：WIKA威卡；PT100：JUMO九茂或同等品牌。 - 球阀：316L卫生级球阀。 - 角座阀：盖米、宝德、ITT或同等品牌。 - 管道管件：新莱或同等品牌。 - PLC: 1200系列；触摸屏：西门子或同等品牌。 - 主体：316L不锈钢。 - 微型打印机：北京炜煌或同等品牌。 - 门行程开关：日本OMRON或同等品牌。 - 箱体上应具有标准的 cGMP 验证孔。 - 调试及测试要求： - 工艺设备的FAT 、SAT由供应商负责执行， SAT由业主参与及配合执行，FAT由业主见证执行。各阶段的测试结果，需由业主确认后，方有效。 - 由供应商负责FAT 及SAT方案和报告的编写，业主负责审核及批准。在执行FAT及SAT前，供应商需提供方案与业主审核及批准。经签批后方可执行。执行完成后， FAT及SAT将形成书面报告，且必须保证数据完整性。由供应商负责编写报告，报告需提交业主审核及批准。详细测试项目，参见《工艺设备测试清单》。 - DQ、IQ、OQ由供应商负责方案及报告编写及验证执行，方案执行前应得到业主批准；详细测试项目，参见《工艺设备测试清单》。 - FAT时间按照合同约定的交货时间确定。 - 测试清单所列测试项目是必须进行的，但并不限于测试清单上的测试内容，根据相关的标准和规范所应该进行的测试都要完成。对应测试清单所列的测试项目，若供应商能提供可替代的测试项目或证明资料，其替代效力由业主认可有效。下表中“E”表示相应阶段需要执行的测试项。以下“工艺设备测试清单”表格为10.5条款一部分，为一项技术指标。 工艺设备测试清单. 条目; 测试项目; 测试内容; 测试阶段. DQ; FAT; SAT; IQ; OQ. 1; 平面布局确认; 对照平面布局图对设备的尺寸/布置进行确认; E; E; E; E. 2; 部件及仪器仪表配置清单确认; 部件及仪器仪表与设备配置清单一致性检查,包括设备部件及仪器仪表的名称、数量、供应商、材质证明、焊接工艺检查以及焊工资质检查等; E; E; E; E. 3; 设计制造图确认; 对照设计制造图纸，对系统进行部件及标识一致性检查；管道走向及坡度检查；公用系统连接检查等; E; E; E; E. 4; 仪器仪表校验确认; 仪器仪表计量校验情况; E; E; E. 5; 自动控制系统接线图确认; 确认自控接线图与实际接线一致性; E; E; E. 6; 自动控制功能测试; 确认自控准确性; E; E; E. 7; 用户权限控制测试; 用户权限分级管理功能测试; E; E; E. 8; 系统报警功能测试; 参数超标报警功能测试; E; E; E. 9; 断电保护功能测试; 突发断电，参数及数据保存功能测试; E; E; E. 10; 急停及重启动测试; 设备急停响应及重新启动，数据完整性测试; E; E; E. 11; 数据记录、查询及存储功能测试; 数据记录、查询、存储功能测试，包括检查工艺参数、报警记录等数据精准性、完整性。; E; E; E. 12; 数据查询功能测试; 数据查询功能测试；工艺曲线生成，曲线变化趋势分析功能测试；; E; E; E. 13; 动态噪声测试; 动态下设备噪声水平测试; E; E; E. 14; 保压试验; 测试设备保压性能; E; E; E. 15; SIP测试; 确认内腔进气过滤器及其管路SIP效果; E; E; E. 16; BD测试; 检查灭菌器腔室内的空气是否成功排除; E; E; E. 17; 气密性试验; 检查设备真空状态下的泄漏情况，验证排气过程中，渗入灭菌腔室的气体量不应干扰蒸汽的渗透，并且在干燥过程不会受到二次污染。; E; E; E. 18; 空载热分布测试; 确认灭菌室内的温度均匀性和灭菌介质的稳定性; E; E; E. 19; 满载热分布; 确认装入装载后的灭菌室内的温度均匀性和灭菌介质的稳定性; E; E. 20; 满载热穿透; 从确认温度的角度，确认灭菌室的杀灭效力，最小F0必须大于18; E; E. 21; 微生物挑战性试验; 从微生物杀灭的角度，确认灭菌室的杀灭效力。; E; E. 22; 过滤器完整性检测; 确认呼吸器的过滤器完整性; E; E. - 售后要求 - 一年以上的免费质量保证期，有效日为安装调试确认完成验收日起。 - 制造商有独立维修服务中心或服务部门，并列出三年内维保价格，能在24小时内及时响应用户服务。必要时，供应商工程师应于48小时内到现场解决。 - 要求能够保证机器零配件能顺利生产，每年至少上门免费维修保养一次。

制造要求： - 设备制造需求： - 灭菌器内腔采用316L不锈钢，钢板厚度≥8mm，耐酸、耐盐等腐蚀； - 灭菌器内室表面平整光滑，无裂缝，箱内四角为圆弧角过渡，无死角易清洁；进内室管道和阀门使用316L不锈钢，阀门使用温度不低于160℃，卫生级卡箍式连接，不漏水； - 夹套采用304不锈钢，钢板厚度≥8mm，夹套进汽管道采用304不锈钢管路连接，卫生级卡箍式连接； - 灭菌器保温外壳采用不锈钢板，柜体外围装饰板采用0.6mm以上304不锈钢，表面平整光滑，无裂缝，易清洁；操作面装饰板两侧应耐受50Pa气密封； - 灭菌器内车采用单层平板车设计，每台配备2个内车，内车为一层单层不锈钢板，不锈钢板带孔，有栏杆，材质采用306L不锈钢，易清洁，内车轮滚动灵活，可拆卸替换；每台配备2个外车，材质采用304不锈钢，内外车表面平整光滑，无裂缝，易清洁，加工精细便于操作；边沿需打磨光滑避免划伤，外车与锅体、外车和内车须有独立的固定装置；需在DQ阶段确认。 - 灭菌器上所有的关键仪表、配件要与P&ID图有对应的清晰标识； - 所有连结管道均应保温，确保运行过程中，设备及管道表面温度不得高于45℃；阀门、连接头应独立保温，以方便分段拆卸。 - 设备的水平管道及内外腔体应能自然排尽，不得产生积水。 - 所有控制门采用气动阀。 - 设备使用寿命及稳定性需求 - 保证每天工作15小时，设备连续运行稳定可靠。 - 设备主体设计使用寿命15年（30000次灭菌循环）。 - 设备安装区域及位置需求 - 设备安装区域吊顶高度约2.5米。安装空间尺寸深宽高约为：2.8米×2.8米×2.5米该尺寸包含管道安装空间，不含设备开门位置。 - 开门方式、触摸屏位置及维修面、内车尺寸在DQ阶段确认。 - 设备周围应有足够的空间，维修区宽度应便于对设备进行操作和维修。开门方向设备电器柜、管道等均为同侧检修。蒸汽灭菌器开门两侧均需要安装仪表板，仅能由非无菌区进入湿热灭菌柜技术区。所有泵、换热器、阀门、管道、控制系统均安装在技术区。 - 设备管道的保温在设备供应商承包范围内。 - 供应商厂家需提供并安装从弱电控制柜到灭菌柜体处的线槽。

自控要求： 1. 自控系统要求： - 硬件设置：应操作面设置HMI、紧急按钮以及微型打印机、记录仪需采用恒河或同等品牌，控制器采用西门子1200型号或同等质量品牌。 - 自动控制采用PLC控制，运用触摸屏显示和操作；能自动完成预排水、预热、真空、进气（升温）、灭菌、干燥、补气、冷却过程（具备灭菌完成后主动降温功能）；能自动完成过滤器在线灭菌及预留在线完整性检测接口；HMI控制箱可在维修侧打开，并与维修通道完全隔离；可通过HMI切换手动，自动控制；HMI和PLC内的程序、设定参数不能因灭菌器断电或一段时间不使用而丢失。 - 灭菌过程：启动运行时，先打开进汽总阀疏水，夹层和内室进入相应蒸汽启动相应灭菌程序；灭菌完成时，当温度降至一定安全值（此参数可设置）可开启柜门。且灭菌完成，应自动关闭相应阀门，包括进出水总阀、进排气总阀。 - 所有灭菌程序的参数（如温度、压力等）在启动运行后均受配方程序参数控制，不应受配方程序外设置的参数控制，且配方参数受权限管理保护。 - HMI界面应设计夹套预热按钮（可手动打开或关闭自动夹套进气功能）。 - 工业蒸汽在进入内室前加设冷凝水疏水管路，并采用气动阀控制，在HMI手动控制此气动阀用于管道排冷凝水；应配备工业蒸汽道排冷凝水装置；管路需进行保温处理，包保温层。 - 设备预留SCADA通讯接口，满足标准的通信协议；乙方设备厂家需提供点表；并且乙方需免费提供技术支持，配合甲方进行MES系统、SCADA系统接入工作。 - 温度传感器设置需求： - 温度传感器必须能时刻准确反应灭菌内室温度，便于拆卸，具有延长线，能满足在线环路校验需求。 - 用于监测或记录的温度探头与用于控制的温度探头应该分别设置。 - 灭菌柜内部应设置一个固定温度传感器（双芯）。固定温度传感器应设置于排水口附近。灭菌柜内部应设置一个移动温度传感器（双芯），移动温度传感器的线长应满足传感器移至内室装载物品及校验的需求，两个温度传感器可选择是否同时参与控制，温度传感器需便于拆卸校验。 - 过滤器SIP过程温度传感器应设置于SIP过程管路冷点，保证灭菌效果。 - 温度传感器应选用A级， PT100。 - 压力传感器设置需求： - 压力传感器必须能时刻准确反应灭菌内外室压力，便于拆卸，具有延长线，能满足在线环路校验需求。压力传感器需便于拆卸校验。 - 精度要求：0.5级 - 温度控制要求： - 灭菌升温方式为置换和真空脉动两种方式。设备采用脉动真空灭菌方式，可有效排除内室冷空气。空气排出量达到99%以上，可完全消除温度死角，保证灭菌效果。 - 空载温度分布要求：灭菌阶段各测试点和设定点灭菌温差在0-3℃，灭菌阶段各测试点温度和同一时刻温度平均值在±1℃范围内，同一时间点测试探头之间（一致性）须达到±1度（可通过P&ID开关或其它方式控制实现）。 - 满载温度分布及热穿透要求：灭菌阶段各测试点和设定点灭菌温差在0℃到+3℃，F0值≥18，灭菌后生物指示剂经培养后不得生长。 - 暴露期内控制器打印温度与控制探头附近温度传感器温度偏差应在±1℃范围内。 - 灭菌过程中若出现低温报警情况，程序有自动延时功能，补足因低温缺失的灭菌时间。 - 除灭菌阶段各温度控制探头之间有误差时程序能继续运行自动调整误差。 - 权限管理需求：HMI的操作界面至少可分为三级管理，灭菌柜的程序为全自动控制。三级权限分为管理员、工艺员、操作员三级；管理员可进行配方管理、用户管理、报警设置、时间校准、偏差校准等操作，工艺员可进行参数设置、辅助控制等操作，操作员可进行开关门、运行程序、手动操作等操作，操作人员在程序运行时可以调整压力值。 - 供应商应在配置权限时提供符合甲方要求的权限管理清单（包含权限矩阵）和用户管理清单，并进行相应的培训。 - 参数设定需求： - 控制界面可根据不同的使用需求，选定运行程序。控制界面需包括自动程序和手动程序。 - 参数设定根据工艺需要至少包括升温转灭菌平衡时间、脉动上下限、安全压力、脉动次数、干燥时间、干燥间隔、灭菌温度、灭菌时间、置换时间、开门温度。 - 温度设定范围为：100℃-135℃；真空设定范围为0Kpa-（-100Kpa），时间设定范围为0-9999秒。具体程序设定根据用户需求自行设定。 - 程序：a.织物；b.液体；c:自选程序 (带可置换时间参数设定)；d.BD测试程；e.空气泄漏 测试程序; f.过滤器在线灭菌程序。 - 数据显示、打印及保存需求： - HMI可实时显示工作流程及过程控制参数，包括但不仅限于时间、温度、压力、F0值、运行 日期。 - 数据能通过自动记录仪及打印机自动在线打印，打印模式为针式色带打印。 - 通过记录仪，每次灭菌均应记录灭菌过程的时间—温度曲线。温度曲线的数据需源自于监视探头，记录纸刻度范围：50~150℃，测量误差：1%（即1℃）。记录仪不能出现卡纸情况，记录仪能同时打印内室温度及压力曲线，打印开始及结束时间，温度打印范围为0-150℃，压力打印范围为-100-300千帕，打印速度可设置为100mm/h。 - 通过打印机，能实时打印灭菌过程数据。 - 打印数据包括但不仅限于时间、温度、压力，可自行选择打印数据个数且控制探头全部打印（保证每分钟打印信息清晰平均分布在一行中的前提下）。 - 灭菌阶段需精准打印数据。打印时间精度应准确到秒（即不能出现打印时间间隔与设定记录间隔不一致现象）。 - 记录曲线及打印数据需能长时间保存，保存时间不少于3年。 - 打印机打印所有程序的灭菌记录上需打印程序名称如“织物、液体、固体、BD、空气泄漏、在线灭菌等”，固体及液体程序打印表头信息为“设备编号(8位，管理员可设置)、运行次数、程序名称、脉动次数、灭菌时间、灭菌温度、置换时间、干燥时间”等设定值信息，空气泄漏测试程序需打印泄漏压力、平衡时间、保持时间、泄漏限度设定值等信息，脉动程序灭菌状态名称打印“脉动、升温、灭菌、排气、干燥”，置换程序灭菌状态名称打印“置换、升温、灭菌、排气、冷却”，脉动阶段的最后一次+80千帕的时间需打印在脉动阶段的最后一行，程序结束时打印“结束”并打印结束时间及相应的时间及温度压力值，最后打印“签名：”。 - 灭菌阶段、置换阶段开始时间及结束时间必须时分秒对应时分秒精确打印，如灭菌时间为8分钟程序，程序开始时间为10:20:35，结束时打印时间必须为10:28:35，干燥阶段开始时间及结束时间设定值与打印值误差控制在30秒以内，打印记录每分钟需包括但不仅限于打印时间T1、T5、P1的数值，每分钟打印信息清晰平均分布在一行中，不能打印为两行。 - 具有重复打印和打印历史报表功能，重复打印出来的报表格式要与正常打印一致；操作人员具有重复打印和打印历史报表权限。 - 具体打印格式DQ阶段最终确认。 - 报警要求： - 报警事件：当设备出现工艺参数偏离、系统功能错误、硬件设施问题、安全风险等情况时，自控系统报警，报警声可在确定报警后停止。 - 报警信息显示：HMI将实时进行报警信息显示。不同类型的报警应该予以区分，并用不同颜色进行标注。具有声光报警功能。 - 报警信息记录、查询要求：设备能记录及查询报警记录。报警信息需包括但不仅限于报警日期及时间、报警类型、报警内容、报警复位时间等。报警信息可根据时间、类型、名称等进行查询。报警信息存储不少于3年。 - 清洁要求： - 设备表面及内部便于清洁，不能有清洁死角。内室表面光滑平整，拐角为圆弧形设计易于清洁，无卫生死角。内附件如导轨、挡汽板、过滤网等均可拆卸清洁。内室底面有一定的倾斜度，以便清洗及冷凝水排放。

计量要求： - 所有用于监测和控制的仪表、传感器、阀门均要进行计量校验，校验工作由第三方具有国家认可校验资质的校验机构进行，并提供国家认可的校验证书（在执行SAT前，到公司现场进行校验），校验合格后方可进行SAT及IQ、OQ验证。 - 测量系统的单位，温度：摄氏度（℃），压力：kPa，时间：秒（S）。

安全要求： - 应符合国家有关安全法律环保法规、安全技术标准和规范要求。 - 应从合格厂家购买合格产品：供应商应有生产设备的资质，设备具有经质量检验的合格证。 - 应有国家规定的技术资料和证明文件。 - 特种设备制造单位应具备相应的特种设备制造许可证（TS认证标志），特种设备应取得许可生产（含设计、制造）并经制造监督检验合格。特种设备制造单位应提供产品铭牌、产品出厂资料。出厂资料主要含图样（设计文件）、特种设备制造许可证、安装及使用维护保养说明书、产品及附件合格证、产品质量合格证明文件、特种设备制造监督检验证书（适用于锅炉、压力容器），属于进口特种设备的，应取得进口特种设备安全性能监督检验证书。特种设备制造单位应有书面通知单列出使用该特种设备的合规要求，如：安装告知，使用登记、定期检验”。 - 设备及管道应贴有清洗铭牌标识，并与P&ID图一致。 - 设备上易对操作人员造成伤害的运动部位应有安全罩，电气控制柜装有安全锁。 - 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。 - 优化设计，易于接近的区域安装紧急停止按钮，以减少人机工程伤害，急停按钮应有防误触装置。 - 断电时，机器逐渐停稳，以保护操作工、设备和产品。 - 恢复供电后机器不能自动开机，必须人工启动。 - 电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。 - 安全性能符合相关安全标准。 - 设备设计、制造、安装符合国家《压力容器安全技术监察规程》。 - 设备夹套与内室应分别安装安全阀，其中内室应为316L材质、卡盘接口卫生级安全阀，夹套为不锈钢安全阀。 - 超温自动保护：超过设定温度，系统显示并自动报警。 - 双重超压保护：自动泄压的安全阀，压力超过设计压力，安全阀自动开启释放压力；超压自动保护控制，压力超过设定压力，系统显示并自动报警。 - 机动门安全联锁装置：只有门关闭到位时，程序才能启动；室内有危险压力时，门无法打开。密封门应有互锁保护，任何情况下密封门均无法同时开启。 - 控制系统应与公用工程互锁，以防止在公用工程不足时运行程序。 - 柜体与管道外部均做保温，外表面温度不高于环境温度25 ℃。 - 所有电机及泵均有短路、过载保护。 - 手动操作时不能启动程序。 - 应有压力容器制造及安装单位的特种设备安全监管部门许可证书、压力管道制造单位特种设备安监部门许可证明，并盖鲜章。若进口，应有受托代理证明、中国境内注册证明、省级特种设备安全监察机构备案证明。应提醒安装单位按规定向政府部门办理手续。使用前办理注册登记手续。 - 设备应具备故障检测及报警功能，故障检测及报警功能包括但不仅限于以下项目： - 前/后门未闭合不能关门 - 前/后门未关好不能开门 - 前/后门电机保护 - 内室高温、高压不能开门 - 内室低压不能开门 - 前后门急停 - 真空泵保护 - 内室高温高压 - 内室低温低压 - 夹套高压 - 程序正在运行不能开门 - 外接纯蒸汽、工业蒸汽、水源、压缩气低压报警 - 温度压力探头检测错误 - 前后门密封低压报警 - 后门未关好不能开前门

法律法规要求： - 设备的设计制造应符合国家相应标准规范，设备符合EN285要求。 - 2025中国药典GMP及其附录。 - 安全：达到国内标准规范的要求。 - 噪音：不得高于70dBA。 - 设备的自控系统应符合GMP附录《确认与验证》及《计算机化系统》，GAMP5，FDA21 CFR PART11要求。 - ISPE 国际制药工程协会指南：基于科学和风险的设施、系统和设备交付方法。 - ASME BPE 2014。 - GB 150-2011：钢制压力容器。 - NB/T 47015-2011：压力容器焊接规程 JB4730-2005：承压设备无损检测。 - TSG D0001-2009：压力管道安全技术监察规程。 - GB 50235-2011：工业金属管道工程施工规范。 - GB 50236-2011：现场设备、工业管道焊接工程施工规范。 - GB 50683-2011：现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范国际电工委员会（IEC)。 - 应符合国家有关安全环保法律法规、安全技术标准和规范要求。 - 应从合格厂家购买合格产品。 - 应有国家规定的技术资料和证明文件。 - 收集盖有鲜章的制造单位及安装单位许可证书并存档保存。若进口，应有受托代理证明、中国境内注册证明、省级特种设备安全监察机构备案证明。 - 出厂时须附有竣工图样、产品质量证明书、产品安全质量监督检验证书、安装及使用维修说明应提醒安装单位按规定向政府部门办理相关手续。 - GB/T 150.1～GB 150.4压力容器、TSG 21-2016固定式压力容器安全技术监察规程、GB8599-2023大型压力蒸汽灭菌器技术要求、EN285 灭菌-蒸汽灭菌器-大型灭菌器。

文件要求： - 项目各阶段需供应商提交文件，参见下表。文件清单所列项目是必须提供文件，但供应商提供文件并不仅限于文件清单内容。 - 纸件说明书3份（使用部门1份、工程维修1份，公司存档1份），必须提供对应的电子版文档一份。 - 项目各阶段的竣工文件资料必须至少要有1份经过签批的纸质文件；并且项目验收完成时，供应商需将项目各阶段涉及的所有文件资料打包形成电子版1份提供给甲方（最好都是经过签批复核后的扫描件）。 - 文件清单中“W”表示“周”，“—”表示时间节点之前，“+”时间节点之后，例如“FAT-2W”表示FAT时间节点之前两周。最终交付文件应为项目竣工版文件。FAT、SAT执行完成后，供应商应将相应方案和报告提交业主存档。以下“文件要求清单”表格为11.4条款一部分，为一项技术指标。 文件要求清单. 条目; 文件名称; 文件节点及目的. 供应商职责; 业主职责; 提交节点. 1; 投标阶段. 1.1; P&ID图; 编制; 评审; 投标. 1.2; 设备、仪表、阀门、管道、管件等配置清单（包括技术规格参数、品牌、产地、厂家及价格）; 编制; 评审; 投标. 1.3; 设备及管道平面布局图; 编制; 评审; 投标. 1.4; 设备俯视图、结构图、外形尺寸图; 编制; 评审; 投标. 2; 中标后. 2.1; 项目进度计划; 编制; 审批; 合同签订+1W. 2.1; 项目质量计划; 编制; 审批; 合同签订+1W. 3; 设计阶段. 3.1; 设计说明和系统规格参数表(包括文件结构说明、设计文件清单、设计图纸清单、硬件及软件设计说明等); 编制; 审批; 合同签订+4W. 3.2; 设备外形尺寸图; 编制; 审批; 合同签订+4W. 3.3; 设备及管道平面布局图; 编制; 审批; 合同签订+4W. 3.4; FDS 功能设计说明; 编制; 审批; 合同签订+4W. 3.5; P&ID图; 编制; 审批; 合同签订+4W. 3.6; 电气系统图; 编制; 审批; 合同签订+4W. 3.7; 设备安装图; 编制; 审批; 合同签订+4W. 3.8; 公用工程耗量表; 编制; 审批; 合同签订+4W. 3.9; 设备部件及仪器仪表清单; 编制; 审批; 合同签订+4W. 4; 制造阶段. 4.1; 技术数据文件. 4.11; 设备部件及仪器仪表配置清单; 编制; 审批; FAT. 4.12; 竣工图纸（设备平面布局图、备外形尺寸图、管路带焊接编号轴测图、制造图、安装图）; 编制; 审批; FAT. 4.13; 各零部件的合格证和使用说明书（说明各个部件的规格、类型、技术特点、材质、壁厚、重量、产地和生产商）; 提供; 审查; FAT. 4.14; 仪器仪表校验证书; 提供; 审查; FAT. 4.15; 材质证书(金属材质证书、橡胶材质证书等); 提供; 审查; FAT. 4.2; 压力设备及管道的文件. 4.2.1; 焊点标识图; 提供; 审查; FAT. 4.2.2; 焊工资质; 提供; 审查; FAT. 4.2.3; 焊接程序; 提供; 审查; FAT. 4.2.4; 焊接记录; 提供; 审查; FAT. 4.2.5; 内窥镜检查报告; 提供; 审查; FAT. 4.2.6; 水压测试程序; 提供; 审查; FAT. 4.2.7; 水压测试记录及报告; 提供; 审查; FAT. 4.2.8; 表面处理(脱脂、酸洗钝化)规程和表面处理检测规程; 提供; 审查; FAT. 4.2.9; 表面处理记录; 提供; 审查; FAT. 4.2.10; 表面处理检测报告; 提供; 审查; FAT. 4.2.11; 粗糙度测试程序; 提供; 审查; FAT. 4.2.12; 粗糙度测试记录及报告; 提供; 审查; FAT. 4.3; 电气设备文件. 4.3.1; 电气设备清单，该清单包括的信息至少有：额定功率、输入功率、联锁说明及电机的参数、性能曲线等; 提供; 审查; FAT. 4.3.2; 电气接线图，电气原理图、接地图; 提供; 审查; FAT. 4.3.3; 电气设备合格证书; 提供; 审查; FAT. 4.3.4; 气源分布图; 提供; 审查; FAT. 4.4.5; I/O清单; 提供; 审查; FAT. 4.4; 自控文件; 提供. 4.4.1; 自控功能说明书; 提供; 审查; FAT. 4.4.2; 报警逻辑清单; 提供; 审查; FAT. 4.4.3; 用户权限控制清单; 提供; 审查; FAT. 4.5; FAT. 4.5.1; FAT方案; 提供; 审批; FAT-3W. 4.5.2; FAT报告; 提供; 审批; FAT+3W. 5; 调试验收阶段. 5.1; 最终交付文件. 5.1.1; 最终交付文件清单; 提供; 审批; SAT. 5.1.2; 部件及仪器仪表配置清单; 提供; 审批; SAT. 5.1.3; 竣工图纸（平面布局图、设备外形尺寸图、制造图、安装图）; 提供; 审批; SAT. 5.1.4; 各零部件的合格证和使用说明书（说明各个部件的规格、类型、技术特点、材质、壁厚、重量、产地和生产商）; 提供; 审查; SAT. 5.1.5; 仪器仪表校验证书; 提供; 审查; SAT. 5.1.6; 材质证书(金属材质证书、橡胶材质证书等); 提供; 审查; SAT. 5.1.7; 焊点标识图; 提供; 审查; SAT. 5.1.8; 内窥镜检查报告; 提供; 审查; SAT. 5.1.9; 水压测试报告; 提供; 审查; SAT. 5.1.10; 表面处理检测报告; 提供; 审查; SAT. 5.1.11; 粗糙度测试报告; 提供; 审查; SAT. 5.1.12; 电气设备清单，该清单包括的信息至少有：额定功率、输入功率、联锁说明及电机的参数、性能曲线等; 提供; 审查; SAT. 5.1.13; 电气接线图，电气原理图、接地图; 提供; 审查; SAT. 5.1.14; 电气设备合格证书; 提供; 审查; SAT. 5.1.15; 气源分布图; 提供; 审查; SAT. 5.1.16; I/O清单; 提供; 审查; SAT. 5.1.17; 自控功能说明书; 提供; 审查; SAT. 5.1.18; 报警逻辑清单; 提供; 审查; SAT. 5.1.19; 用户权限控制清单; 提供; 审查; SAT. 5.1.20; 用户手册（装配，拆卸，管理手册，用户手册，初级维护，清洁／清洗程序，安全资料）; 提供; 审查; SAT. 5.1.21; 供货商的用户培训文件及计划; 提供; 审批; SAT. 5.1.22; 维护保养手册; 提供; 审查; SAT. 5.1.23; 备件清单（提供设备生产运行一个年份内的易损零部件备件清单）; 提供; 审查; SAT. 5.1.24; 自控系统软件恢复程序; 提供; 审查; SAT. 5.2; SAT. 5.2.1; SAT方案; 编制; 审批; SAT-3W. 5.2.2; SAT报告; 编制; 审批; SAT+1W. - 在SAT后提供的所有文件需提供电子版和扫描版。

维护保养要求： - 一年以上的免费质量保证期，有效日为安装调试确认完成验收日起。 - 制造商有独立维修服务中心或服务部门，并列出三年内维保价格，能在24小时内及时响应用户服务。必要时，供应商工程师应于48小时内到现场解决。 - 要求能够保证机器零配件能顺利生产，每年至少上门免费维修保养一次。

能源效率要求： 不得选用淘汰机电目中的机电设备；优先选用高能效设施、设备；不得选用国家禁止、建议不使用的其它低能效设施、设备。

培训要求: - 供应商安装工程师在用户现场安装调试及IQ、OQ期间应对用户进行设备原理、自控、操作、维护、维修等方面培训。并在调试完成后进行不少于5个工作日的关于操作维修的培训（培训应有记录和双方人员的确认），达到独立操作设备和一般故障排除程度，包括程序安装、恢复等方面的培训。 - 供应商提供技术支持和服务并协助用户建立相关技术操作的规范。培训内容应具有正式的纸件、电子版文件或视频等培训资料一式多份，其中使用方保存一份，培训费用由供应商自行承担。

其他特殊要求： - 本文是用户根据现有使用条件和特定生产工艺所提出的要求，符合本文要求，不等于免除设备供应商对所提供的设备应正确设计以满足特定操作要求的责任。 - 甲方需要做FAT测试，在测试期间，一切按照甲方提出的要求：采用甲方制定提供的工艺参数，进行原理培训、操作培训、故障处理测试，确保满足相关技术要求，且在此期间的住宿及餐饮由厂家提供。 - 在SAT期间，应该满足连续三批符合工艺流程和工艺参数满载试机的生产要求，如果不能满足，供应商无条件免费收回该设备，所有费用由供应商承担，设备购买合同资金全款退还。 - 应有明确的免费维保期。免费维保期间，设备出现紧急故障时供应商维保人员应立即到场进行维修，避免设备异常造成损失，若因设备造成损失，供应商应赔偿损失。 - 需要供应商在投标时向甲方提供公用工程系统方面的各项要求，并在DQ阶段再次确认。 - 由供应商承担运费。 - 所有技术参数要求参照GB 8599-2023 《大型压力蒸汽灭菌器技术要求》。

# 第五部分  合同条款

合同以最终签订为准。

# 第六部分   响应文件格式

1：表格

1.1附表1

报价一览表

供应商名称:                     国别／地区:

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍／地区 | 响应报价 |  | 税率 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税 | 不含税 |  |  |  |

付款方式：

免费质量保证期：

供应商代表签字：

1.2附表2

商务条款响应/偏离表

供应商名称:

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件商务条款 | 响应文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

2：法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）参与谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

3：供应商资格声明书

致：  采购人名称

在参与本次项目响应中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚）；

（五）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的采购活动均须填写）；

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方接受以提供虚假材料谋取成交结果被追究法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：     年     月     日

4：制造商出具的授权函  （供应商为代理时填写）

致：成都生物制品研究所有限责任公司

我们（制造商名称）是按（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方（谈判项目/货物名称）谈判邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以合作者来约束自己，并对该谈判采购共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于       年    月     日签署本文件，(贸易公司名称)于      年     月     日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                        制造商名称：

签字人职务：                        签字人职务：

签字人姓名：                        签字人姓名：

签字人签名：                        签字人签名：

5:保密承诺书

为保证成都生物制品研究所有限责任公司（以下简称“成都生研所”）XXX项目谈判采购过程中提供给被邀请单位的文档资料的机密不被泄露，成都生研所要求供应商签署本承诺书，并以此作为获取使用采购文件的前提。

响应单位（全称）:	____________________________向成都生物制品研究所有限责任公司保证：

1．在参加成都生物制品研究所有限责任公司XXX项目谈判采购时从成都生研所处得到的文档资料，仅限于向本单位参加此项目的人员透露，并仅限于谈判工作所必需的范围。

2．供应商应保证本单位因参加此项目而获知有关文档资料的人员亦不得向任何第三方透露、披露、泄露或者允许第三方使用上述文档资料。

3．对上述文档资料按保密资料进行管理，未经成都生研所同意，不得以纸张、电子介质等任何方式复制副本。

4.  供应商违反本承诺书的，应对成都生研所因此遭受的全部损失承担赔偿责任。

5.  本承诺书的内容在谈判结束及项目完成后继续有效，直至有关文档、资料的信息被合法公开为止。

承诺单位（加盖公章）：

法定代表人（签字）

法定代表人授权代表（签字）：

6：反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （谈判项目名称）              谈判活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次谈判活动。严格遵守国家相关法律法规规定，不使用不正当手段妨碍、排挤其他参与单位，不串标、围标；按照采购文件规定的方式响应，不隐瞒真实资质；保证不恶意竞争，也不会以其他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；不谋取非法利益，不给甲方造成损失。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不以任何理由向甲方相关工作人员、谈判采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、支付凭证、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费或其他贵重物品等；不以任何理由为甲方相关工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属报销各种消费凭证；不以任何考察名义安排甲方相关工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属出国（境）、旅游；不以任何理由为甲方相关工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属安排有可能影响公正履职的宴请、健身、娱乐等活动。

如自愿给予甲方优惠，须在响应文件或合同书中注明。

三、如成交，承诺书在合同期内继续生效。

四、若出现违反承诺行为，我公司及参与响应的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚，并赔偿给甲方造成的经济损失。

五、如果贵公司人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为，我方将采取有效措施防止其继续发生，并及时向贵公司纪检监察部门举报，积极配合贵公司的调查取证工作,提供必要的协助和便利条件。

公司法定代表人（签字）：

法定代表人授权代表（签字）：

响应经办人（签字）：

（公司公章）

年  月  日