成都生物制品研究所有限责任公司   询价表
报价公司（盖章）：                                 
报价日期：                         报价有效期至：
报价公司纳税人资质（一般纳税人、小规模纳税人、个体工商户）：     
以下报价所含税率：    %
联系人：                           联系电话：

[bookmark: _Hlk224211229]开票要求：供应商必须开具符合税法规定的增值税专用发票，开具发票时如遇增值税税率变动，不含税价维持不变。
填写说明：
1. 请按顺序报价并加盖公章（不能是合同专用章）回传电子版，报价有效期应不少于60日。
2. 报价单上请注明联系人、电话、报价公司纳税人资质及报价所含税率。
3. 不含税单价请取整数。例：原含税单价100元，税率13%，计算得到不含税单价为88.495575…….此时不含税单价取88元，含税单价=88x1.13=99.44元。
4. 用户需求响应表需明确是响应、正偏离或负偏离，且须逐条描述响应的具体参数。
5. 报价设备的具体参数和彩页请附后。
6. 询价表多页时，除第一页加盖公章外需每页加盖公章（或骑缝章）。
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附件1：用户需求响应表
	需求描述
	响应情况
	具体参数

	工艺描述：
1. 该设备主要与实验室层析系统匹配使用（能够放置AKTA  pure系列仪器所配的F9-C收集器）；
1. 可以进行科研低温样品的保存；
1. 层析柜内可接磁力搅拌器，执行低温环境下的样品搅拌操作等。
	
	

	功能设计要求：
1. 控温要求：能在0-10℃范围内控温，精度不大于±1℃。
1. 外形尺寸：长度：700至800mm；深度：800至920mm；高度：1850至2000mm。
1. 内腔尺寸：长度：620至700mm；深度：700至800mm；高度：1500至1800mm。
1. 内腔材质： 304不锈钢。
1. 内腔具有隔板，隔板可拆卸，隔板高度上下可调。
1. 内墙隔板层数：3层即2个隔板或以上（每层隔板均需满幅）
1. 每层隔板长度不小于600mm，深度不小于600mm。（如果隔板是可拼装式的，则拼装后每层隔板长度不小于600mm，深度不小于600mm。）
1. 每层隔板承重≥25KG。
1. 柜内需配置用于固定层析柱的金属杆，且金属杆可拆卸。
1. 左右两侧柜壁上，需各有一个开孔，用于柜内设备的数据交换和管路连接。孔直径大小范围：47-51mm。（带卡槽的挡板，挡板有扇形孔径，可让管路通过）
1. 数据线孔位置要求：距地面950-1050mm，距柜门最外沿150-200mm。
1. 柜腔内需要具有两个或更多的供电插座。
1. 下设脚轮，移动方便。
1. 立式支柱1个和2个层析柱固定夹子。
1. 设备的关键部件运行稳定，腔体内0-10℃运行条件压缩机的使用寿命≥5年。
	
	

	制造要求：不锈钢内表面为304材质，外表面表面为彩钢板材质；透明双层中空玻璃门，可小角度自动关门；镀膜电热除雾，便于观察。
	
	

	自控要求：
带超温，差温报警功能；
可自动除霜；
湿度控制功能（除湿不加湿）；
湿度显示范围： 0～99%RH ；
湿度控制范围： 35～95%RH（边界值可设置）； 
湿度分辨率：1%RH
湿度回差：1-30%RH
	
	

	计量要求：
所有用于监测和控制的仪表和传感器均要进行计量校验，校验工作由第三方具有国家认可校验资质的校验机构进行，并提供国家认可的校验证书（在执行IQ、OQ、PQ时，其校验证书的有效期≥6个月），若证书过期，需供货商进行重新校验，校验产生的费用厂
家自理，校验合格后方可进行IQ、OQ、PQ。
	
	

	安全要求：
1. 所有设备潜在危险源必须有明确标识并加贴安全标签并做防护处理。必要时应采取物理防护措施。机械运动部件必须设有防护罩，或设置在防护区域内。设备任何部位不得存在锋利边缘或尖角。如设计不可避免，必须设置有效的安全防护装置，并在显著位置设置安全警示标识；
1. 故障报警：在设备出现故障时，必须立即发出声光报警（包括蜂鸣信号），并在人机画面上显示故障原因，并有提示对应故障解决方案。动力故障时设备必须安全停机。禁止自动重启，重启操作必须由人工确认并执行。设备发生过载时，设备必须安全停机设备应具备过载保护功能，在检测到过载情况时能及时停机，防止损坏或安全事故；
1. 应符合国家有关安全法规,技术标准和规范要求；
1. 应从合格厂家购买合格产品；
1. 应有国家规定的技术资料和证明文件。
	
	

	法律法规要求：
1. 设备的设计、制造、材料和所有部件的采购与供应，必须遵循中国现行的生物制品相关规范、法规、规范与强制性标准。
1. 安全：设备整体安全性应满足最新的国家强制性安全标准的要求。
1. 噪音：不得高于70dBA。
1. 设备制造、验证与交付全过程应符合规范要求。
1. 所有与产品或 CIP/SIP 介质接触的不锈钢管道、管件及其他金属部件，其材料、尺寸、表面处理和焊接评定必须满足 ASME BPE 最新版的强制性条款，并提供材质追溯证书、内表面粗糙度 Ra ≤ 0.4 µm 的检测报告。
	
	

	文件要求： 
1. 使用说明书，合格证，保修卡。
2. 设备安装图纸、部件清单、部件材质证明、维保说明书。
3. 提供整套仪器验证资料（我国现行版GMP要求），包括IQ、OQ、PQ验证方案及报告。
4. IQ、OQ、PQ由供应商负责执行，业主参与及配合执行。各阶段的测试结果，需由业主确认后，方有效。
	
	

	维护保养要求：
1. 备品备件清单要求：供应商需提供备品备件清单，包括：名称，型号，货号，厂家，产地、价格等信息；
1. 全面的修护建议（检查周期、更换周期、备件数量）；
1. 调试需要的备件和工具需要供应商准备；
1. 1年以上的质量保证期，有效日为安装调试确认完成验收日起；
1. 供应厂商应具有完整的售后服务保障，提供系统支持（技术支持、维修、定期检查和维护）；
1. 在接到设备故障通知或服务要求后，供应商应在24小时内作出服务响应。48小时内派维修人员赶到现场；
1. 在质保期限内，合同中所供货物和工作内容在操作规程内出现任何问题，供应商负责无偿维修或更换。质保期后，终生提供及时维修、维护；供应商要在投标文件中说明其技术承诺和售后服务的方法和方式；
1. 设备供应商需提供特殊的专用维修工具；
1. 制造方应定期进行回访，解决设备运行当中可能出现的隐患，排除潜在的故障，使机组保持良好的工作状态。
	
	

	能源效率要求：
1.能效等级
1.1 所有电机、泵、风机、压缩机等处理单元，其能效指标须达到或优于现行国家能效标准的 2 级（或“节能评价值”）；
1.2 禁止使用《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（最新版）明令淘汰的型号。
2.证明文件
2.1 投标阶段提供主要耗能设备的“中国节能产品认证证书”（CQC 节能/节字标志）或“能效标识备案信息”截图；
2.2 进口设备须提交符合 IEC 60034-30-1 IE3/IE4 或 ISO 12759 标准（标准需确认）的高效等级报告，并附中文对照表。
	
	

	培训要求:
1. 供应商负责对甲方的相关人员进行培训，培训应达到下列目的，使相关人员：
1.1能够正确操作和使用设备，并且对设备的功能、结构和原理有全面的了解；
1.2能够完成设备的日常维护；
1.3能够处理简单的设备故障。
2. 供应商协助用户准备相应的文件如设备操作SOP、设备检修维护SOP等。
3. 培训要求内容、培训时间在IQ、OQ、PQ阶段需确认。
	
	

	其他特殊要求：
1. 各厂家投标时，需同时提供Excel格式和PDF格式（带公司章印）详细报价清单。两份文件内容必须完全一致，否则以 PDF 版为准。
1. 设备制造商应具有较强的生产制造能力及质量控制体系，从而保障产品使用的可靠性和稳定性，应通过ISO9001等各类质量体系认证，同时有严格的供应链管控、精细化生产管控、产品追溯体系等，在投标阶段提供相应的资质证明材料。
1. 设备供应商应具有较强的产品开发经验，能根据所提供的设备为产品工艺开发和优化提供指导意见，在IQ、OQ、PQ阶段能够派遣业务熟练工程师协助用户完成。
1. 各供货商厂家在自己所负责的设备安装过程中需要自己独立进行设备外包木箱拆箱、木箱木板废弃物、塑料垃圾等清运到指定位置。并在设备安装过程中对成品地面、成品墙板进行有效的保护；若发生因厂家保护不到位造成的地面划伤、墙板损坏划痕，甲方有权要求厂家进行对应地面、墙板的更换、修复及经济损失赔偿。
1. 以合同签订日期为起始点，层析冷柜完成交付的最终日期不得晚于该起始点后的第 30个自然日。
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